## Foglio1
REGIONE SICILIA Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione “Civico - Di Cristina - Benfratelli” Piazza Nicola Leotta, 4 90127 PALERMO
CAPITOLATO TECNICO/SCHEDA FABBISOGNO
QUALORA LA DESCRIZIONE DI QUALCUNO DEI PRODOTTI DOVESSE INDIVIDUARE UNA FABBRICAZIONE O PROVENIENZA DETERMINATA O UN PROCEDIMENTO PARTICOLARE , UN MARCHIO O UN BREVETTO DETERMINATO, UN TIPO O UN’ORIGINE O UNA PRODUZIONE SPECIFICA CHE AVREBBERO COME EFFETTO DI FAVORIRE O ELIMINARE TALUNE IMPRESE O PRODOTTI DETTA INDICAZIONE DEVE INTENDERSI INTEGRATA DALLA FORMULA “O EQUIVALENTE L’IMPRESA INTERESSATA CHE PROPONE PRODOTTI EQUIVALENTI AI REQUISITI DEFINITI DALLE SPECIFICHE TECNICHE È OBBLIGATO A SEGNALARLO CON SEPARATA DICHIARAZIONE DA ALLEGARE ALLA RELATIVA SCHEDA TECNICA
Caratteristiche tecniche | CND | U.M | Quantita' (fabbisogno biennale) | numero di unità di prodotto relativo al modello proposto | possesso di tutte le certificazioni necessarie . Indicare SI/NO | EVENTUALI OSSERVAZIONI | informazioni su elementi economici riferiti ai prezzi di mercato in essere presso altre SA con rif. Atti aggiudicazione
Dispositivo per la terapia endoscopica a pressione negativa (EVT) , indicato per il trattamento delle perdite anastomiche o del moncone di Hartmann. Il sistema è costituito da: | M0407 | n | 60
a) tubo di drenaggio dotato di spugna in poliuretano a pori aperti :
Il drenaggio è di tipo Rendon ch 12 in PVC medicale di lunghezza 40 cm, con la spugna in PUR a pori aperti fissata all'estremità (dimensioni 3,3 x7,5 cm) . L'area del tubo di drenaggio nella spugna ha delle aperture perforate laterali. La spugna sul tubo di drenaggio può essere ritagliata su misura in base alla rispettiva applicazione
b) sistema di applicazione (overtube spingitore)
Il sistema di applicazione è costituito da un tubo disposto coassialmente, dal tubo di inserimento in silicone lungo 29 cm (overtube) e dal tubo interno più rigido con impugnatura (spingitore). Il lume dell'overtube è leggermente più grande rispetto al diametro esterno dell'endoscopio applicato e viene utilizzato come guida per l'inserimento del sistema della spugna: diametro interno 13 mm. con diametro esterno 17 mm. oppure diametro interno 15 mm. con diametro esterno da 19 mm. La punta è arrotondata e rastremata. Lo spingitore serve per spingere in avanti e posizionare la spugna ed è realizzato in ABS+PVC, ch 30,di lunghezza 30 cm.
c) sistema di connessione (raccordo a Ycon tubo di estensione)
d) set di risciacquo (siringa ugello) composto da siringa da 20 ml e dilatatore in PP
e) morsetto scorrevole
Sistema di aspirazione Redryrob Trans plus | A060299 | n | 60
La somma prevista per la suddetta fornitura è stimata in €. 27.000,00