ELENCO MATERIALE SPECIALISTICO NEURORADIOLOGIA
Microguida / Corpo unico, in scitanium, ad alto controllo di torsione, con rivestimento prossimale in PTFE e rivestimento distale idrofilo anti-attrito. Punta morbida atraumatica da 2cm, preformabile e rimodellabile. Segmento distale radiopaco, con diverse configurazioni di punta : altamente radiopaca in platino, floppy, standard, soft, ES. / Calibro .014” e .010”, lunghezza 180/200cm e 300cm circa	TRANSEND / STRYKER	N°300
Microguida / Corpo in acciaio e punta costituita da ipotubo in nitinol microfissurato, ad altissimo controllo di torsione. Calibro .010” con punte floppy da 35-45-55cm, lunghezza 200 e 300cm.	SYNCHO / STRYKER	N°20
Microguida / Corpo in acciaio e punta costituita da ipotubo in nitinol microfissurato, ad altissimo controllo di torsione. Calibro 0.014” con punta standard e soft, dritta e precurvata a 60°, lunghezza 200 e 300cm	SYNCHO 2 / STRYKER	N°20
Spirali a distacco controllato / Realizzate in acciaio con rivestimento in platino con distacco per elettrolisi a corrente a bassa intensità. Costruite con diversi gradi di morbidezza ( standard-soft-ultra) tutte strech resistent possibilità di conformazioni (360°-Helical-3D-XL-Nano) e con misure da 1 a 24 mm e con lunghezze da 1 a 50cm .Le caratteristiche sopra esposte le rendono uniche, sia per costruzione che per modalità d’uso e le confermano le più complete e le più sicure in fase di posizionamento e distacco. / Necessario il distaccatore InZone per il rilascio delle spirali mediante elettrolisi.	TARGET+ IN ZONE / STRYKER	N°300
Catetere / Catetere intermedio per supporto distale a singolo lume, a rigidità variabile e zone di transizione multiple, con stelo a doppio filo intrecciato in acciaio inox, punta distale sagomata e smussata, dotato di marker radiopaco. Esternamente ha un rivestimento idrofilo, internamente è rivestito in PTFE. Disponibile in 9 configurazioni, combinazione di 4 diversi diametri e 6 lunghezze	DAC / STRYKER	N° 10
Catetere a palloncino per coiling e test occlusione / Catetere a palloncino, disponibile sia nella versione compliante che supercompliante, nato per il trattamento degli aneurismi con la tecnica BAC, trattamento del vasospasmo, caratteristica unica è il marchio CE per il trattamento del vasospasmo. Catetere a singolo lume, 2 markers radiopachi posti alle estremità del palloncino, uno nella parte distale e un altro nella parte prossimale. Compatibile con guida indipendente da 0.014” (0.36mm). Il pallone può inoltre essere utilizzato con il 100% di miscela di contrasto, senza inficiare sui tempi d’infusione e di sgonfiaggio, garantendo un ottima visibilità sotto fluoroscopia.Punta distale non superiore a 3.25mm. Diametri da 3 a 5mm x lunghezze da 10 a 30mm nella versione compliant; diametri da 3 a 7mm x lunghezze da 5 a 15mm nella versione supercompliant. Lunghezza totale 150cm.	TRANFORM / STRYKER	N° 20
Catetere portante vasi svraaortici e intracranici / Corpo catetere in poliestere a durometria variabile con armatura in acciaio inox a 16 doppi fili. Lume interno teflonato. Punta soffice e atraumatica 7cm. Lunghezza totale 90 e 100cm. / Calibro 5-6-7-8F con lumi rispettivamente 0.053”/0.064”/0.081”/0.086”. Configurazioni punta : diritta. ANG 40°, MP.	GUIDER XF / STRYKER	N° 20
Stent a diversione di flusso / sistema per l’embolizzazione di aneurismi intracranici sacculiari e fusiformi.Importante caratteristica del prodotto è data dall’utilizzo di una guida indipendente, poiché lo stent è premontato all’interno del microcatetere di rilascio e naviga quindi su una sola guida indipendente da 0.014”. Caratteristica che rende unico lo Stent è l’intreccio dei fili, in quanto costituito da fili in cromo-cobalto, che aumentano all’aumentare del diametro dello stent, 48 fili per lo stent da 2mm, 72 fili per stent da 3 e 4mm, 96 fili per stent da 5mm. In questo modo il Surpass offre una densità dei pori costante, garantendo un ottima deviazione del flusso dall’aneurisma. Diametro stent: da 2mm a 5mm, lunghezza: da 12mm a 50mm. Completo di delivery system non superiore a 3.9F x 135cm compatibile con guida indipendente da 0.014”. / Inoltre il Surpass è dotato di un alta visibilità sotto fluoroscopia grazie a 12 fili in platino-tungsteno che sono all’interno dell’intreccio in cromo-cobalto.	SURPASS / STRYKER	N° 10
Microcateteri / Microcatetere a durometria variabile, necessario per il trasporto delle spirali Target, embolizzanti, liquidi e particelle di contour. con doppia armatura flottante continua in acciaio inox. Punta morbida diritta preformabile a vapore e precurvata a 45°, 90°, a S, a J e a C. Lume interno in PTFE e rivestimento esterno idrofilo con esclusione dei 50cm prossimali. Calibro distale non superiore a 1.7F e lume interno non inferiore a 0.016”, lunghezza almeno 150cm. Punta floppy almeno 5cm con due reperi radiopachi situati esattamente a 3cm di distanza l’uno dall’altro per rilascio di spirali da 10. Compatibile con guida 0.014” e portante con lume non inferiore a 0.038”. Connettore a invito conico	Excelsior SL10 / STRYKER	N° 50
Microcateteri / Composto da una miscela di polimeri plastici, comprendente pebax e carbonato, dotato di doppia armatura continua tre fili in accioio inox intrecciati su tutta la sua lunghezza, ad eccezione degli ultimi 12 cm dove ve ne è uno solo. Disponibile nelle versioni con punta dritta e preformato (C, S, 45, 90, J) e preformabile a vapore. Segmento distale flessibile lungo 6cm.E’ disponibile con 1 oppure 2 markers radiopachi distali in platino-iridio situati a 3cm esatti l’uno dall’altro / Calibro 2.6F prossimale, gradualmente rastremato a 2.0F, con lume interno alla punta non inferiore a 0.019” e compatibilità con spirali da 18. Connettore trasparente a invito conico. Compatibile con microguida .016” e portante con lume min. .035”. Lunghezza 150cm circa.	Excelsior1018 / STRYKER	N° 30
Microcateteri / Microcatetere per angiografia superselettiva intracranica e per infusione e posizionamento di agenti embolizzanti, armato e a durometria variabile, con alto supporto prossimale e alta flessibilità distale. Ottima memoria di forma e resistenza all’inginocchiamento, ottime qualità di navigazione e radiopacità ottimale. Rivestimento idrofilo esterno, lume rivestito in PTFE. Due marker R.O. distali in Pl-Ir per posizionamento spirali. Calibro prossimale 2.4F, distale 1.9F, punta morbida preformabile a vapore da 7.5 e 15cm, lume da 0.017” compatibile con guida 0.014”. Compatibile con portante con lume 0.038	Tracker17 / STRYKER	N° 60
Microcateteri / Singolo lume armato, con 5 zone di transizione a durometria differente, doppia armatura in acciaio con memoria di forma, resistente al KinKing e all’Ovalizzazione, alta stabilità durante il posizionamento di stent (indispensabile per il rilascio dello stent Neuroform) e di dispositivi intracranici. Lunghezze da 135 e 150cm, zona distale flessibile (Flex) a 6 e 18cm, punta dritta o preformata a 45°, diametro prox 2.9F e distale 2.7F, diametro interno da 0.027in. compatibile con catetere portante da 5F, lunghezza 135 e 150cm, punta flessibile da 6cm e da 18cm.	Excelsior XT27 / STRYKER	N° 20
Valvola Emostatica a Y / Valvola emostatica a y con membrana a cinque lembi per un ottimale tenuta durante le procedure di angioplastica. Il presidio deve essere ergonomico e comodamente utilizzabile con una mano grazie anche al sistema a molla. Lume interno di 8F. Disponibile in kit con prolunga da 25 o 50 cm.	RHV / STRYKER	N° 60
STENT autoespandibile per aneurismi / Unico stent a celle aperte,autoespandibile in nitinol,dedicato al trattamento di aneurismi intracranici a colletto largo, da utilizzare come sistema di supporto per le spirali staccabili. Lo spazio fra le maglie dello stent deve consentire passaggio di un microcatetere per il rilascio di spirali. Alloggiato fra due stabilizzatori su una guida rastremata dedicata lunga 180cm ca., con punta da 0.010” precurvata a 45°e preformabile, lunga 19mm, sezione centrale da 0.015” e sezione prossimale da 0.018”.Compatibile con microcatetere avente lume 0.027”. Diametro stent da 2.0 a 4.5mm in passi da 0.5mm, lunghezza 15-20-30mm	NEUROFORM EZ / STRYKER	N° 5
CATETERI A PALLONE PER OCCLUSIONE TEMPORANEA / Il Merci BGC è un catetere a rigidità variabile con intreccio di rinforzo e lume coassiale, munito di un marker radiopaco sull’estremità distale e di un attacco biforcato a blocco tipo luer lock sull’estremità prossimale. Sull’estremità distale è montato a filo un palloncino compliant. L’etichetta del prodotto indica le dimensioni del catetere guida con palloncino e il volume di gonfiaggio massimo raccomandato per il palloncino( lunghezza 95cm, 8F e 9F, 80cm 8F e 9F)	MerciTM Balloon Guide Catheter / STRYKER	N° 5
STENT RETRIEVER PER TROMBECTOMIA MECCANICA / sistema di recupero trombi intracranici a forma di stent autoespandibile costituito da un filamento principale flessibile di Nitinol che si assottiglia dalla base alla punta, con una sezione a spirale all’estremità distale. Il retriever non è distaccabile ed è realizzato attraverso l’intaglio di un tubo in nitinol tramite laser (laser cut slot tube). Radiopaco su tutta la sua lunghezza, pertanto è completamente visibile sotto fluoroscopia. La parte distale dello stent lungo 4mm e con diametro di 0.012” per una apertura atraumatica del retriever nel vaso. Retriever ricoperto da un rivestimento idrofilico per facilitare i movimenti all’interno del microcatetere e con un marker sullo stelo per indicare la prossimità della parte distale del retriever alla punta distale del microcatetere.Dotato di una forza radiale differenziata durante l’espansione del retriever e decresce all’aumentare del diametro per essere meno traumatico sul vaso. I retrievers che riportano la dicitura “DOC Compatible” (compatibile con DOC) sull’etichetta del prodotto sono dotati di una estremità prossimale modificata che permette il collegamento della prolunga del filo guida Abbott Vascular DOC. La congiunzione del filo guida al recuperatore facilita la rimozione o lo scambio di un catetere mantenendo al contempo la posizione nel vaso. Dopo aver completato lo scambio, l’estensione può essere rimossa. Insieme allo stent necessario fornitura di un torquer, per una più facile maneggevolezza del retriever, ed un introduttore, per agevolare l’inserzione del retriever all’interno dei microcateteri. I retrievers che presentano sull’etichetta del prodotto la dicitura “DOC compatible” hanno la parte prossimale dello spingitore modificata per consentire l’attacco dell’Abbott Vascular DOC Guide Wire Extension. Questa estensione facilita la rimozione o lo scambio di catetere, se necessario, mantenendo il retriever in posizione nel vaso.	TrevoProvue Retriever / STRYKER	N° 10
STENT INTRACRANICO AUTOESPANDIBILE per stenosi / Stent in Nitinol autoespandibile a celle aperte, slotted tube, laser cut con tre punti di interconnessione tra due maglie successive. Presenza di quattro marker in platino radiopachi ad ognuna delle due estremità. Premontato all’interno di un microcatetere monolume, OTW (over the wire) da 3.5F. con marker radiopaco distale di lunghezza utile pari a 135cm. Il microcatetere è armato con una fibra di acciaio inossidabile ed è rivestito nei 60cm distali con materiale idrofilo, Hydropass. ed il lume interno è in PTFE. / Compatibile con Risonanza Magnetica Nucleare (max 3 tesla). / Compatibile con catetere Guida con lume int. min. da 0,064” e lunghezza max. da 90cm / Compatibile con microguide da 0,014”; lunghezza raccomandata della guida 300cm Diverse lunghezze e calibro.	Wingspan Stent / STRYKER	N° 5
Palloncino per angiplastica stenosi intracraniche / Palloncino semicompliante in Leap e SoftLeap, resistente ad alte pressioni.Punta atraumatica a basso profilo: punta in materiale morbido(polyamide), con un profilo di ingresso della lesione di 0.017’’. Lunghezza della punta di 3.5mm per tutte le misure. Doppio marker in oro per un preciso posizionamento a livello della lesione.Push Coil: spirale di supporto a rigidità variabile per ottimizzare la transizione tra shaft prossimale e distale.	GATEWAY / STRYKER	N° 5
Valvola emostatica a Y / n policarbonato trasparente, con lume interno da 0.118”. / Valvola in silicone con apertura regolabile. Per utilizzo sia con microguide da 0.014” che con cateteri da 9F	GATEWAY PLUS / STRYKER	N° 100
Microcatetere / Specifico per infusione selettiva e controllata di agenti diagnostici(mezzo di contrasto) e terapeutici (spirali da embolizzazione) nel sistema vascolare periferico e intracranico. Microcatetere a lume singolo, con foro terminale e lume interno di 0.025”. Rinforzato da una armatura spirale(Nitinol):“Tripla” nella parte prossimale e “Unica”in quella distale. Dotato di doppio marker distale (a 3 cm l’uno dall’altro) per facilitare il posizionamento e il rilascio delle spirali embolizzanti. Disponibile in quattro diverse configurazioni preformate ( dritto, 45%, 90% e 130%.)	PX SLIM / PENUMBRA	N° 10
Catetere / Dispositivo di accesso neuro vascolare a largo lume interno ideato per fornire elevato supporto, stabilità ed atraumaticità ad una vasta gamma di complesse terapie interventistiche intracraniche. Lume interno da 0.088”,armatura interna composta da fili intrecciati in acciaio inossidabile. Estrusione del polimero in quattro differenti zone di densità per garantire elevato supporto e capacità di spinta prossimale, e flessibilità ed atraumaticità distale,disponibile in 2 lunghezze, 80 e 90 cm,8 cm distali radiopachi. Rivestimento idrofilico negli ultimi 7 cm ; 8 cm distali radiopachi.	NEURON MAX / PENUMBRA	N° 40
Catetere di rilascio / Catetere di rilascio, stabile e affidabile sistema di accesso ai vasi cerebrali che può essere posizionato molto più distale, trasformando le tortuosità in punti id appoggio per sistemi coassiali di posizionamento e di rilascio di dispositivi terapeutici. Rastremato con porzione prossimale di supporto 6F per un totale controllo di torsione. Il corpo in Nylon, Pebax e Uretano (con armatura in acciaio inox) e rivestimento interno in PTFE per tutta la lunghezza.	NEURON / PENUMBRA	N° 20
Spirali / spirali in lega di platino a distacco meccanico realizzate da un filamento ultrasottile con un diametro primario da 0.020” per il massimo riempimento (4x),filo interno in nitinol per la resistenza allo stiramento. Configurazione complessa tridimensionale (standard e morbida ). Diametri da 2 a 32mm, lunghezze da 1 a 60cm.. Indispensabili su particolari aneurismi di grosse dimensioni, che verrebbero trattati con un minore numero di spirali abbassando i costi della procedura e rendendola più rapida. Indispensabile l’impugnatura per il distacco delle spirali.	Coil 400 / PENUMBRA	N° 30
STENT diversore di flusso per uso intracranico / Stent per il trattamento endovascolare di aneurismi cerebrali e di altre patologie neurovascolari. anche in combinazioni con spirali. E’ un supporto compliante a celle chiuse, autoespandibile e parzialmente recuperabile. Doppio strato di maglia: stent portante a 16 passaggi, con 4 flairs distali e 4 prossimale per un adeguato ancoraggio alla parete del vaso; stent interno ad alta densità, a 48 passaggi. Entrambi costituiti da un singolo filamento in nitinolo intrecciato. Può essere rilasciato e recuperato dal singolo operatore. Dotato di quattro markers in tantalio a ciascuna estremità e di un doppio filamento elicoidale in tantalio lungo tutto lo stent, è altamente visibile in scopia. Per vasi da 2,5 a 5,5 mm.	FRED / MICROVENTION	N°5
Microguida superselettiva / utilizzo intravascolare generale, compreso nei sistemi vascolari centrale e periferico. La guida viene utilizzata per consentire il posizionamento selettivo di cateteri diagnostici o interventistici. Diametro da 0,36mm (0,0135 inch) nella parte prossimale e da 0,30mm (0,012 inch) nella parte distale; punta spiralata in platino (ultimi 3/6cm) e acciaio inossidabile (37/34cm), radiopaco. Segmento distale di 14mm dall’estremità modellabile. / Anima della guida è costituita da Nitinol nella parte distale (60cm) e da acciaio inossidabile nella parte prossimale (140cm). Gli ultimi 40cm sono rivestiti da polimero idrofilo. Il segmento prossimale della guida è rivestita da Politetrafluoretilene (PTFE). Lunghezza totale di 200cm	TRAXCESS / MICROVENTION	N° 100
Sistema per rimozione meccanica dei trombi intravasali / Il dispositivo endovascolare per la rimozione meccanica di trombi per rivascolarizzazione arteriosa che permette l’ingabbiamento del trombo attraverso sfere indipendenti in filamento di nitinolo, con design a fiore, linkate tra loro in modo flessibile. Il sistema garantisce un efficace posizionamento rispetto al trombo stesso, l’immediata integrazione in fase di rilascio, una eccezionale navigabilità in vasi anche tortuosi e il minimo contatto con le pareti del vaso. Il numero delle gabbie sferiche varia da 3 a 6, in base alla lunghezza e al diametro. A seconda della esigenza, l’operatore può utilizzare anche solo una parte delle sfere stesse. Lo spingitore ha una lunghezza effettiva pari a 203 cm. La punta distale, lunga 5 mm, è altamente radiopaca (=tantalio). Il sistema è compatibile con microcatetere di lume interno pari a .017’’. / Disponibile per vasi da 2 a 6 mm	ERIC / MICROVENTION	N°10
Catetere "intermedio" da 5fr per accessi distali / Catetere intermedio per accesso distale da utilizzare singolarmente o in combinazione con un catetere guida portante a supporto, di dimensione compatibile (6 fr, 0.070 inch). Deve garantire eccellente controllo di torsione ed elevata resistenza al kinking; struttura rinforzata a doppio strato: spiralatura in acciaio e maglia metallica (ad esclusione dei 2 cm distali) / Lungo 125 cm, disponibile in un’unica versione 5 fr (0.68 inch), lume interno 0.055 inch, con rivestimento idrofilico nei 60 cm distali. Punta dritta arrotondata atraumatica radiopaca modellabile a vapore.	SOFIA / MICROVENTION	N° 20
microcateteri intracranici a doppio marker / catetere monolume lungo 150 cm da combinare ad una micro-guida direzionale per l’accesso selettivo a piccoli vasi, anche tortuosi. La sezione prossimale semi-rigida passa ad una punta flessibile attraverso 7 segmenti di supporto differenziato per facilitare la progressione atraumatica nei vasi. La struttura è rinforzata da una spiralatura interna in acciaio, per garantire una elevata resistenza al kinking e per una buona trackability. La punta, con doppio repere radiopaco, è preformabile ed ha una eccezionale memoria di forma. La superficie esterna degli ultimi 100 cm del microcatetere è rivestita da un polimero idrofilo per migliorare la scorrevolezza. Un connettore Luer sulla base del microcatetere permette la connessione di accessori. Disponibile in diverse diametri. / Il microcatetere Headway Duo, disponibile in due lunghezze (156 cm e 167 cm), di ampio lume interno e di minimo diametro esterno, permette di arrivare in modo atraumatico anche molto distalmente. Il controllo di torsione e la navigabilità sono garantite grazie alla costruzione ibrida, magliatura e spiralatura metallica.	HEADWAY 17, 21 / e 27 / MICROVENTION	N° 30
catetere a palloncino per remodeling / catetere a due lumi con ballone per esclusione; precurvabilità dell’estremità del catetere per facilitare l’accesso ai vasi tortuosi. Complianza del pallone sino al 50% del suo diametro nominale che garantisce una migliore adattabilità al vaso. Pallone compliante/extracompliante da occlusione per il trattamento delle patologie neurovascolari in combinazione con spirali. / Sistema composto da due cateteri coassiali (entrambi rinforzati da spirale metallica): / catetere interno per il passaggio della microguida (lume indipendente) / catetere esterno per il gonfiaggio/sgonfiaggio del pallone. / Compatibile con guide fino a .014" (= 0.36mm). / Grazie alla costruzione a doppio lume e alla struttura rinforzata, si può gonfiare/sgonfiare il pallone anche senza la guida in posizione (sistema stabile e indipendente). / Rivestimento idrofilo esterno lungo tutto il sistema, anche a livello del pallone. Punta morbida atraumatica, di basso profilo (2.1 fr), è lunga 5 mm ed è dotata di marker radiopaco nell’estremità distale. Il segmento di lavoro del pallone è evidenziato da un doppio marker radiopaco. Foro distale che consente di spurgare l’aria prima dell’uso del pallone .	SCEPTER / MICROVENTION	N° 30
Materiale Embolizzante / Liquido embolizzante biocompatibile formato / da 3 componenti: / -un ciolto in un polvere di Tantalio micronizzata per rendere il liquido radiopaco.copolimero di alcol vinyl ethylene (EVOH) / -solvente DMSO (Dimetilsulfossido) / -polvere di Tantalio micronizzata per rendere il liquido / radiopaco. / Materiale coesivo e non adesivo(permette quindi iniezioni / in ampi archi di tempo), iniettabile tramite apposite siringhe. / Composto pre-mescolato che solidifica tramite processo / di precipitazione a contatto con liquidi acquosi(sangue,acqua o / liquidi corporei): il solvente DMSO si diffonde e si ottiene / la formazione di una massa spugnosa che occupa la / struttura vascolare.Indicazione per il trattamento delle malformazioni / artero-venose nel distretto cerebrale e periferico. Disponibile in differenti concentrazioni (6%, 6,5%,8%).	ONYX / Ev3/ Covidian	N° 30
STENT intracranico autoespandibile / Stent in Nitinolo per remodelling neurovascolare autoespandibilie a celle chiuse, completamente retraibile. Lo stent è attaccato ad uno spingitore in acciaio e il distacco avviene con processo elettrolitico per mezzo di una corrente continua positiva (fornita da un apposito apparecchio di distacco fornito separatamente) permettendo così un rilascio completamente controllato. / Design auto-avvolgente che permette al dispositivo di adattarsi perfettamente a qualsiasi vaso anche in situazioni vascolari tortuose. Diametri da 3 a 6 mm e in varie lunghezze. / Sistema provvisto di 3 o 4 markers radiopachi distali (a seconda delle misure) e di un marker prossimale che ne delimitano la lunghezza complessiva. Indicazioni per lo stenting degli aneurismi intracranici	SOLITAIRE AB + Sistema di distacco / Ev3/Covidian	N° 30
STENT per rivascolarizzazione / Dispositivo in Nitinolo a celle chiuse completamente retraibile, tipo stentreiver, per la rimozione meccanica di trombi da un vaso sanguigno intracranico. Lo stent è attaccato ad uno spingitore in acciaio. / Design auto-avvolgente che permette al dispositivo di catturare al meglio il trombo. Diametri 4 o 6 e rispettivamente nelle lunghezze 15 o 20 mm e 20 e 30 mm.Sistema provvisto di 3 o 4 markers radiopachi distali (a seconda delle misure) e di un marker prossimale che ne delimitano la lunghezza complessiva.	SOLITAIRE / FR / Ev3/Covidian	N° 30
STENT intracranico autoespandibile / Protesi composta da 48 filamenti intrecciati di cui il 25% platino/tungsteno e il 75% cromo cobalto. Rilasciabile mediante catetere con lume interno 0.027”.Il dispositivo presenta un’ottima copertura della superficie vasale all’espansione nominale. Quando viene rilasciato fornisce sufficiente copertura metallica sul colletto dell’aneurisma / per escludere fisiologicamente la lesione dal circolo. / Allo stesso tempo, il dispositivo mantiene e consente il circolo nei vasi collaterali ricoperti dallo stesso. / È confezionato in un sistema di rilascio, composto da un introduttore in polyamide/PTFE ed una microguida metallica di innesto flessibile e rastremata (spingitore) con una spiralina di platino sull’estremità distale ed un marker radiopaco prossimale. / Il dispositivo è progettato per essere inserito e rilasciato mediante un microcatetere con lume interno di almeno 0.027 inch (0,69 mm). Quando il sistema è chiuso e viaggia all’interno del microcatetere la sua lunghezza è maggiore del 50-66% rispetto alla sua lunghezza nominale. La funzione è di ricostruire il lume originario del vaso, provocando stasi nell’aneurisma e quindi la trombosi dello stesso. Uno o più stent possono essere impiantati nel vaso parente per permettere la riduzione del flusso e la stasi. / Diametri da 2.5- 5 mm, lunghezze da 10 a 35 mm	PIPELINE / Ev3/Covidian	N° 10
Microcatetere a rigidezza variabile in acciaio / È un catetere a rigidezza variabile, a lume singolo studiato per accedere ad aree vascolari piccole e tortuose. La sua superficie è idrofilia e possiede anche un rivestimento / interno di PTFE per aumentarne la lubricità e facilitare il passaggio dei dispositivi attraverso il suo lume. / Possiede una punta distale conformabile a vapore (mediante un’anima modellante, fornito congiuntamente al catetere) ed è provvisto di marker radiopaco per facilitarne / la visualizzazione fluoroscopia. / Presenta un’armatura metallica dal disegno ibrido: è percorsa per la sua intera lunghezza da una spirale in acciaio inossidabile e, negli ultimi 15-30 cm distali, / una maglia sempre in acciaio inossidabile. / Diametro Prossimale/Distale (Fr): 3.2/2.7 / Lunghezza totale/utilizzabile (cm)105; 135; 150. / Lume interno 0.027”	Marksman / Ev3/Covidian	N° 30
Microcatetere con armatura ibrida / Microcatetere con parte prossimale costituito da un ipotubo in acciaio inossidabile lungo 82 cm, mentre la parte prossimale é costitutito da un'intreccio di filamenti di Nitinol per garantire flessibilità e atraumaticità in punta. / Lume interno 0.021", calibro distale/prossimale 2.4/2.6 Fr, lunghezza 150 cm. Presenta due marker distali a 2.95cm l'uno dall'altro. / Microcatetere adatta al rilascio di protesi vascolari cerebrali e periferico.	ORION / Ev3/Covidian	N° 20
GUIDA IDROFILA / È una guida da scambio appositamente studiata per la neuroradiologia interventistica. / La guida idrofila è di acciaio inossidabile, con una spirale distale radiopaca e un’anima in acciaio, gli ultimi 10 – 20 centimetri sono rivestiti da una spirale di platino che conferisce alla punta elevata atraumaticità ed eccellente visualizzazione. La lunghezza totale è di 300/350 cm, mentre la parte idrofilica misura 90 cm. / I 90 centimetri distali sono ricoperti dal triplo rivestimento idrofilo conferisce ottime caratteristiche di scorrevolezza. / I 208 centimetri prossimali sono rivestiti di teflon. / Calibro prossimale/distale: 0,010"/0,014;	X-CELERATOR / Ev3/Covidian	N° 10
STENT per Sistema di trombectomia meccanica / Dispositivo stentreiver auto-espandibile in nitinolo a celle chiuse, non impiantabile,indicato per trombectomia meccanica, presenta due markers distali in Platino/Tantallio / e un marker prossimale in Platino/Iridio. / La parte prossimale dello stent è attaccato ad uno spingitore in acciaio inossidabile da 0.011” lungo 175cm, che permette il recupero del sistema dopo il suo utilizzo. / Il sistema è disponibile in quattro misure 3x23mm, 3x15mm, 4x23mm, 4x15mm, e si presenta inserito in una guaina introduttrice, è compatibile con microcatetere da 10/14 / che abbia lume interno almeno di 0.0165”.	Capture LP / Ev3/Covidian	N°5
Microcatere / Microcatetere a lume singolo,dotato di TECNOLOGIA MULTIPLEX con foro terminale, doppio marker distale a 3cm l’uno dall’altro, idrofilo, armato.La parte interna della struttura è costituita da fili di nitinolo intrecciati che garantiscono resistenza al kinking e sono ricoperti, nella parte più esterna, da Nylon e Pebax. Catetere è dotata di adattatore Luer standard. / Superficie esterna è rivestita di un materiale Idrofilo Hydak / Disponibile nei calibri 10 e 14, dritto e pre-curvato (45° e 90°). Punta rimodellabile secondo necessità se sottoposto a vapore caldo con l’ausilio del mandrino incluso nella confezione. Inoltre il catetere presenta un FLUORO-SAFE marker nella parte prossimale che consente di allineare la punta del microcatetere con il catetere guida senza dover ricorrere alla fluoroscopia.Diametro interno: 0.017” / Lunghezza stelo totale: 155 cmLunghezza stelo utilizzabile: 150 cmGuida compatibile (max): 0.014” / Marker radiopachi: 2 markers (3 cm )	ECHELON / Ev3/Covidian	N° 10
Microcatere “ flusso dipendente” / Microcatetere flusso dipendente con rivestimento idrofilo Hydak compatibile con il liquido embolizzante Onyx. Corpo microcatetere in Nylon con 7 zone di transizione e armatura di rinforzo in Nitinolo nella parte prossimale. Parte distale floppy di 25 cm, punta rinforzata e preformabile con singolo marker radiopaco. Lume interno in PTFE. / Fluoro-safe marker visivo a 90 cm dalla punta per ridurre l’esposizione del paziente ai raggi. / Profilo microcatetere: distale 1.5 Fr, parte prossimale 2.7 Fr. Compatibile con microguide fino a 0.010”.	MARATHON / Ev3/Covidian	N° 30
Microcatere “ flusso dipendente” con punta distaccabile / Microcatetere flusso dipendente con rivestimento idrofilo Hydak, compatibile con il liquido embolizzante Onyx. Corpo microcatetere in Nylon con armatura distale di rinforzo in Nitinolo, mentre la prossimale ha l’armatura in acciaio inossidabile. Apollo ha la caratteristica di avere una punta distaccabile (da 1.5, 3 o 5 cm) per casi di embolizzazione con onyx, diminuendo rischio di complicanze. Il microcatetere ha due markers, uno sulla punta distale, l’altro prossimale rispetto al punto di distacco. Lume interno in PTFE. punta staccabile da 1.5, 3 o 5 cm. Lunghezza del catetere 165 cm, profilo microcatetere: distale 1.5 Fr, parte prossimale 2.7 Fr. Compatibile con microguide fino a 0.010”.	APOLLO / Ev3/Covidian	N° 30
Guida in acciaio con rivestimento idrofilico / Microguide in acciaio con rivestimento idrofilico dotate di una punta estremamente soffice, rivestita in platino e pre-formabile. Anima di acciao inossidabile, con la parte prossimale di 167cm con un rivestimento in PTFE, mentre la parte distale di 38cm, presenta un rivestimento / idrofilico.Punta è rivestita di una spirale in platino per aumentarne la visibilità.Lunghezza totale della guida 205cm, calibro 0.014”.	AVIGO / Ev3/Covidian	N° 20
Catetere guida per accesso distale / Catetere guida, da 5 e 6 Fr, per accesso distale a lume coassiale, armato in Nitinolo, a rigidità variabile, dotato di marker radiopaco distale e di un raccordo Luer a due vie sull’estremita prossimale. / LUME INTERNO: da 5 Fr, 0.058inchs; da 6 Fr, 0,072 inchs; / LUNGHEZZA CATETERE : da 5 Fr, 115cm a 125cm; da 6 Fr, 105cm a 115cm;	REFLEX/ NAVIEN / Ev3/Covidian	N° 30
Microcatetere / Microcatetere con doppio marker distale, costituito da 4 / zone di differente consistenza,rivestimento,idrofilo,a / rmato, interno in PTFE, dotata di adattatore luer standard. Pressione di rottura 300 PSI. Punta distale preformabile	REBAR / Ev3/Covidian	N° 20
Microguida / Microguida in acciaio inossidabile 0.008” distale e 0.012” prossimale, dotata di punta estremamente soffice e atraumatica, pre-formabile e rivestita in platino nel tratto distale (10 cm). / Anima in 3 segmenti saldati in acciaio con controllo di torsione elevato, utile nella navigazione in vasi superselettivi. Rivestimento idrofilico “Slipcoat” a triplo strato che consente di mantenere una perfetta scorrevolezza anche in caso di esami particolarmente lunghi. I 30 cm prossimali non sono idrofili per aumentare la maneggevolezza della guida da parte dell’ operatore. / Particolarmente adatta per essere utilizzate con microcateteri a flusso e OTW.	MIRAGE / Ev3/Covidian	N° 50
Pallone per Remodelling / Il sistema a palloncino per occlusione è stato realizzato per una maggiore accessibilità grazie al sua impugnatura rinforzata.Per sigillare gli aneurismi e per la tecnica del remodelling con palloncino e facilitare la visualizzazione delle più complesse geometrie. / Disponibili in varie lunghezze: 10,15,20,30mm e nei diametri da 3 mm a 5 mm. / Corpo del microcatetere in Pebax con armatura in acciaio inossidabile con rivestimento idrofilico Hydak,lume interno rivestito in PTFE.Compatibile con ONYX. / Doppio marker distale che indica la zona di gonfiaggio del palloncino.Lunghezza catetere 150cm.Punta del catetere: 3 mm; 4mm; 5mm.Lunghezze: 10,15,20,30cm / Fornito con microguida 0,010”	HYPERGLIDE / Ev3/Covidian	N° 5
Pallone per Remodelling / Sistema a Palloncino per Occlusione Temporanea / Per sigillare gli aneurismi e per la tecnica del remodelling con palloncino anche a livello delle biforcazioni e facilita la visualizzazione delle più complesse geometrie.Conformità in particolare per le biforcazioni / Realizzato con un polimero esclusivo ( miscela di elastom,eri ) che rende il pallone estremamente compliante e atraumatico. Il corpo del microcatetere in Pebax e lungo 105 cm con armatura in acciaio inossidabile con rivestimento idrofilico Hydak, doppio marker distale che indica la zona di gonfiaggio del palloncino. / Lume interno in PTFE,compatibile con ONYX. / Il sistema viene fornito con microguida da 0.010".Diametro palloncino: 3 mm;4 mm ;7 mm.Lunghezza palloncino: 7 mm; 15 mm; 20mm;Fornito con microguida 0,010”	HYPERFORM / Ev3/Covidian	N° 5
Siringa ad alta precisione per liquido embolizzante / Siringa di precisione da 1 ml con stantuffo filettato e attacco luer lock standard.Iniezione controllata corrispondente a 0,020 ml per ciclo. Dotata di sistema tattile e sonoro. Indicata per erogazione dei liquidi embolizzante	CADENCE / Ev3/Covidian	N° 50
SET RECUPERO CORPI ESTRANEI / Strumento di recupero di corpi estranei . È costituito da uno spingitore flessibile e distalmente da 4 pinze in platino - tungsteno atraumatiche con apertura coassiale (diametri da 2, 3, 4, 5 mm) attaccato ad una guida in acciaio lunga 175 cm. Da utilizzare con microcatetere che abbia lume interno almeno di 0.021”	ALLIGATOR / Ev3/Covidian	N° 3
SET RECUPERO CORPI ESTRANEI / Laccio per il recupero di corpi estranei e/o per il / riposizionamento di dispositivi interventisti. / Disponibile varie diametri e con catetere di vari lunghezze / con possibilità di poter navigare anche in micro da 27.	GOOSENECK / Ev3/Covidian	N° 3
Spirale embolizzante a rilascio lineare / spirale per embolizzazione a rilascio controllato in lega di platino che presenta sistema di distacco manuale ad attuazione istantanea. Due configurazioni principali: 3D con struttura tridimensionale e Helix con struttura bidimensionale. / Dotate di un doppio filamento in polipropilene che le rende resistenti allo stiramento (stretch-resistant) ed estremamente resistenti al compattamento. / La spirale è collegata ad uno spingitore mediante un elemento di giunzione flottante che la rende molto morbida e atraumatica anche nella sua parte più prossimale. Lo spingitore è costituito da un ipotubo in acciaio inossidabile rivestito in PTFE. / Il distacco della spirale dallo spingitore avviene tramite un attuatore manuale (sistema di rilascio lineare). / Marker radiopaco a 3 cm dalla punta e presentano una serie di markers visivi (Fluoro-Safe markers) . / Filamento primario (Coil O.D.) di 0.0115” e sono compatibili con microcatateri 10 (lume interno compreso tra 0.0165” e 0.017”). / Diametri: 4; 5; 6;Lunghezza: 6; 8;10;12;15;20	AXIUM Prime / Ev3/Covidian	N° 50
Microcatertere cerebrale a flusso dipendente / Microcatetere cerebrale a morbidezza progressiva, / con trattamento idrofilico e calibro variabile per navigazione / a flusso dipendente. Estremità distale da 1,2 – 1,5 – e 1,8 F / Lunghezza di 165cm e sopporta pressioni d'iniezione fino a 100PSI. In punta presenta un marker d'oro radiopaco di 0,55 mm di diametro	MAGIC MAV / BALT	N° 5
Microcatetere Cerebrale per infusione DMSO compatibile / Catetere per infusione compatibile con materiale / embolizzante bicomponente contenenti DMSO. / I microcateteri devono essrere a flessibilità progressiva con / parte prossimale rigida per un maggior controllo ed una piu' / grande navigabilità all’interno del sistema vascolare. Corpo / catetere e la sua estremità distale devono essere essere RX - / opachi. La superficie esterna dei microcateteri deve essere / idrofilica. Lunghezza di 165cm e sopportare pressioni d'iniezione / fino a 100PSI. Estremità distale da 1,2F - 1,5F – 1,8F.	BALTACCI / BALT	N° 5
Stent intracranico autoespandibile in nitinol / Lo stent deve essere rivestito in ossido di titanio con 2 eliche radiopache in platino. Diametri dello stent: 2,0 - 2,5 - 3,5 - 4,5 - 5,5 mm e lunghezze 12, 18, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 75, mm. / Lo stent ha un microcatetere dedicato da 10 - 21 - 25 e 28 rispettivamente alle misure del diametro compatibile, ed è recuperabile all' 80%. Lo stent si utilizza per il trattamento di aneurismi a colletto largo o senza colletto	LEO PLUS / BABY LEO / BALT	N° 20
Stent intracranico autoespandibile / Stent intracranico autoespandibile in nitinol indicato per le embolizzazioni degli aneurismi intracranici. Il sistema lavora in un microcatetere armato (1 marker radiopaco) e viene rilasciato attraverso la spinta di un filo guida sul quale è montato lo stent. Diametri richiesti: 2,0 - 2,5 - 3,0 - 3,5 - 4,0 - 4,5 – 5,0 – 5,5 mm e lunghezze da 15 a 40 mm. La fitta maglia permettono di ricostruire il lume vasale originario nel trattamento degli aneurismi fusiformi. Le 4 eliche radiopache in platino permettono una eccezionale visibilità dello stent, lo stesso è recuperabile al 90%, ed è compatibile con micrcatetere armato da 0.021”	SILK / BALT	N° 5
Sistema per chiusura definitiva assi vascolari / Tampone Vascolare autoespandibile a distacco elettrolitico, indicato per l’embolizzazionie di arterie e vene nella vascolarizzazione periferica distale vasi da 1,5 a 5 mmm. Il dispositivo si presenta in forma cilindrica ed è costituito in Nitinolo e PTFE. Microcatetere compatibile per il rilascio del device '021.	VASCULAR / MICROPLUG / BALT	N° 5
Sistema di Rimozione trombi Intracranici / Sistema per la rimozione meccanica con Stent Retriver in Nitinol e Platino per il recupero di trombi nei pazienti colpiti da ictus cerebrale combatibili con micocatetere da (in dotazione nel Kit) da 10/ 18/ 21/ 35. Lo Stent Retriver deve essere da 3 - 4 e 6 mm di diametro, per una lunghezza rispettivamente di 15 - 20 e 30 mm. Sistema utilizzabile in combinazione o in alternativa al trattamento farmacologico normalmente utilizzato nei pazienti che presentano stroke acuto.	CATCH+Mini - CATCH-CATCH Maxi / BALT	N° 5
Cateteri portanti / Cateteri portanti per procedure neuroradiologiche in grado di avanzare a livello di vasi intracranici (prossimali alla sede del trattamento) corpo del catetere a struttura armata rinforzata con calibro da 4,2 - 5 - 6 - 8 - 9 Fr, parte distale da 2,5 a 15 cm morbida e flessibile. Lunghezza corpo catetere da 80 - 90 - 100 - 105 - 115 - 120 - 125 - 135 cm, con possibilità di abbinamento con catetere per sistema triassiale.	FARGO - Mini e e Max / BALT	N° 10
Microcatetere a palloncino per arresto del flusso / Catetere portante 100 cm 6F e 7F con palloncino distale, per arresto temporaneo di flusso; lume interno utile: 3,6F e 4,5	COREIL / BALT	N° 3
Microcatetere armato Cerebrale / Microcatetere con doppia armatura incrociata a morbidezza progressiva, idrofilico e trattamento Hidrospeed, lume interno di calibro costante per tutta la sua lunghezza, per il trasporto e rilascio di spirali in platino di vari diametri, stent intracranico, embolizzazione con particelle e aspirazione di trombi. I microcateteri sono costituiti da una base in poliammide trasparente dotata di attacco luer-lock che consente il controllo visivo sull’estremità prossimale del catetere. Lunghezza del catetere da 120/ 135/ 140/ 155. Il catetere deve supportare microguide da 014 - .018 - .021 - .025 - .028 - .035.	VASCO PLUS / BALT	N° 5
Microcatetere 0.021” e 0.027” / Microcatetere da 0.021” e 0.027” a doppia armatura in nitinol al fine di resistere all’ovalizzazione della struttura. Il microcatetere deve essere costituito in 6 parti di transizioni tali da dare una elevata stabilità al sistema. Doppio marker in punta. Curva modellabile a vapore per mantenere la curva desiderata. Lunghezza del catetere da 150. Il catetere deve supportare microguide da .018 - .025. Punta distale flessibile da 15 cm e 10 cm rispettivamente allo 0.021 e 0.027.	Reverse / Medical 21 e / 27 / BALT	N° 5
Introbuttori antipiegamento / Set introduttori valvolari Artereo/Venosi, in pebax da 6 7 8 10 Fr da 45 65 80 cm, con valvola quadricuspide in lattice, via laterale e rubinetto a tre vie in policarbonato. Supporta guide da .035” e dilatatore radiopaco. Alta resistenza al piegamento, alta flessibilità.	IVA / BALT	N° 10
Microguida idrofilia in Nitinol / La microguida per cateterismo iperselettivo orientabile e radio-opaca utile per facilitare l’applicazione di cateteri per uso diagnostico o terapeutico nell’albero vascolare intracranico deve avere l'anima distale in nitinolo mentre la sezione prossimale in acciaio inossidabile. Il corpo prossimale deve essere rivestito in politetrafluoroetilene (PTFE), e trattamento HYDROSPEED che ne consente di ridurre il coefficiente di attrito, facilitando l'avanzamento e l'estrazione della stessa. Le lunghezze disponibili devono essere di 120 - 200 – 210 – 300 cm. Il diametro prossimale deve essere di 0.30mm. Il diametro distale deve essere di (.007” .008” .010” .012” .014”)	HYBRID / BALT	N° 20
Valvola Emostatica a Y / Valvola emostatica a y con membrana a cinque lembi per un ottimale tenuta durante le procedure di angioplastica. Il presidio deve essere ergonomico e comodamente utilizzabile con una mano grazie anche al sistema a molla. Lume interno di 8F. Disponibile in kit con prolunga da 25 o 50 cm.	ZERUSA / BALT	N° 30
Particelle Embolizzanti / Particelle embolizzanti costituite da grani calibrati di PVA, le cui dimensioni si discostano al massimo del 5% del diametro nominale. Fornite in fiale da 2ml di particelle a secco. Misure da 45 a 1180 micron.	CONTOUR / BOSTON SCIENTIFIC	N° 20
CATETERI GUIDA / CATETERI GUIDA CON ARMATURA IBRIDA DI 16 FILI IN ACCIAIO INTRECCIATI A SEZIONE TONDA PIATTA. RIVESTIMENTO INTERNO IN PTFE.COSTRUZIONE IN MULTISEGMENTI PER OFFRIRE SUPPORTO NELLA PARTE PROSSIMALE E FLESSIBILITà NELLA PARTE DISTALE.PUNTA NON ARMATA.MISURE:D.E. 5F CON DI 0,056 E D.E. 6F CON DI 0,070. DUE LUNGHEZZE 90 E 100 CM. VARIE CURVE BURKE, HEADHUNTER,MPS,MPD E DRITTO, DISPONIBILE ANCHE NELLA VERSIONE CON EXTRA SUPPORTO.	ENVOY / CORDIS	N° 100
CATETERI GUIDA / CATETERI GUIDA PER ACCESSI DISTALI ENVOY DA D.E. 6F E D.I. 0,071" CON COSTRUZIONE ARMATA A SEZIONE PIATTA PIATTA,LUNGHEZZA FLESSIBILE DISTALE DI 8 CM RIVESTIMENTO IDROFILICO ESTERNO SU 10 CM E RIVESTIMENTO INTERNO IN PTFE. PUNTA DISTALE NON ARMATA. MARKER DISTALI IN POLIMERO DI E LUNGHEZZE 95 E 105 CM,DUE CURVE MPD E STRAIGHT	ENVOY DA / CORDIS	N° 20
SPIRALI / SPIRALI IN PLATINO A DISTACCO CONTROLLATO TERMOMECCANICO CON SEZIONE DI DISTACCOA DOPPIO ANELLO IN POLIETILENE. LA COIL HA LOOP RANDOMICO CAPACE DI ADATTARSI ALLA FORMA DELL'ANEURISMA.DISPONIBILE IN 2 CONFORMAZIONI FILL E XTRASOFT. D.E. 0,012" FILAMENTO INTERNO D.I. 0,015" E 0,012". VARIE LUNGHEZZE E D. Esterno. DOTATE DI SISTEMA DI DISTACCO TERMOMECCANICO COMPOSTO DA CENTRALINA DI DISTACCO ENPOWER, CAVI DI DISTACCO MONOUSO E MANIPOLO MONOUSO PER DISTACCO STERILE.SI RICHIEDONO ANCHE COIL CON LE STESSE CARATTERISTICHE MA CON SISTEMA DI DISTACCO IDRAULICO CON SIRINGA	ORBIT / GALAXY / G2 FILL / CORDIS	N° 100
STENT INTRACRANICO IN NITINOL AUTOESPANDIBILE indicato per il trattamento di aneurismi a colletto largo.misure:D.E. 4,5 CM VARIE LUNGHEZZE 14,22, 28 E 37. DOTATO DI 4 MARKER IN TENTALUM DISTALI E PROSSIMALI e di un MARKER RADIOPACO DI POSIZIONAMENTO centrale per facilitare il posizionamento e il rilascio.RECUPERABILE ALL'80% .DISPONIBILE CON E SENZA GUIDA DISTALE DI 12 MM.IL SISTEMA DEVE ESSERE COMPLETO DEL SISTEMA DI RILASCIO E POSIZIONAMENTO:MICROCATETERE PROWLER SELECT PLUS 21".	ENTERPRISE / NO TIP / CORDIS	N° 10
Stent Intracranico Flow Diverter / dispositivo tubolare flessibile autoespandibile a maglia molto fitta, composta da 64 microfilamenti intrecciati in Nitinol. Il dispositivo è completamente ricatturabile e riposizionabile, presenta 2 filamenti elicoidali radiopachi lungo il decorso ed 8 markers prossimali per favorirne la visualizzazione.	P64 / PNENOX	N° 5
CATETERE INTRAVENOSO / Catetere sterile in poliuretano trasparente radiopacho con dispositivo per la visualizzazione dell'ingresso del catetere nel vaso, superficii intere ed esterne della cannula con rifinitura ad alta precisione, cannula dotata di ampia fascia longitudinale radiopaca ( solfato di bario) ,taglio dell'ago interno lancet point ( triplice sfaccettatura); Misure: Gauge 18( 32 mm) ;Gauge 18 (51mm) ; Gauge 18(32 mm)	Surflo / Surflash / TERUMO	N° 300
Cateteri Diagnostici / Cateteri per angiografia cerebrale curva Hincks 5FR cm110 guida 0,38	TERUMO	N° 100
Cateteri Diagnostici / Cateteri per angiografia cerebrale curva Hincks vertebral 4FR cm 110 guida 0,38	TERUMO	N° 60
Cateteri Diagnostici / Cateteri per angiografie midollari 5FR special	TERUMO	N° 20