CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DELL’APPARECCHIATURA TAC 64 strati

CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONALI DEL SISTEMA

Il presente capitolato disciplina l’installazione “chiavi in mano” di una apparecchiatura di

Tomografia Computerizzata multistrato di ultima generazione, che rappresenti il meglio della

produzione in termini di tecnologia, anche nell’ottica della riduzione della dose al paziente e

che possieda i requisiti minimi descritti di seguito.

L’impianto TC offerto dovrà essere dotato di almeno 64 strati in acquisizione contemporanea,

con consolle aggiuntiva di refertazione/ricostruzione. Nella configurazione offerta dovranno

essere inseriti tutti gli arredi necessari allo scopo ed al funzionamento dell’impianto.

L’apparecchiatura dovrà essere installata, a spese della Ditta aggiudicataria, nei locali della Radiologia del P.O. Di Cristina, e, dato che trattasi di sostituzione, con lo smontaggio e smaltimento dell’apparecchiatura presente a carico della stessa Ditta aggiudicataria. L’installazione dovrà essere comprensiva di tutto quanto previsto dalla normativa vigente sia in materia di radioprotezione del paziente e dei lavoratori, sia in materia di impiantistica elettrica e di ricambio d’aria.

Ogni eventuale adeguamento sarà a carico della Ditta aggiudicataria senza

onere economico aggiuntivo rispetto all’importo per il quale si è aggiudicata la presente

fornitura e dovrà essere in regola con quanto previsto dal D.A. n° 890/2002

sull’accreditamento istituzionale Regione Sicilia.

Il possesso delle caratteristiche di seguito individuate è da considerarsi obbligatorio.

1. Gantry

Apertura: diametro non inferiore a 70 cm

Inclinabilità: almeno ±30°

2. Tavolo porta paziente

Ampiezza escursione longitudinale non inferiore a 160 cm effettiva, senza incontrare

parti radiopache.

Controllo manuale e motorizzato tramite consolle di comando

Dotazione completa di accessori per il posizionamento del paziente per qualsiasi

tipologia di esame

3. Generatore di alta tensione e tubo radiogeno

Generatore di alta tensione ad emissione continua montato direttamente nel gantry

Potenza utile non inferiore a 60 kW

Sistema radiogeno a più macchie focali

Corrente massima non inferiore a 500 mA

Tensione massima selezionabile in regime di funzionamento clinico non inferiore a 135

kV

Tubo radiogeno ad anodo rotante

Capacità termica di accumulo dell'anodo conforme alla normativa ICE 60613: non

inferiore a 7.000.000 HU

Capacità di dissipazione del tubo radiogeno conforme alla normativa ICE 60613.non

inferiore a 1.300.000 HU/min.

4. Sistema di scansione ed acquisizione

Rivelatori allo stato solido ad altissima efficienza e basso valore di afterglow.

Tempo minimo di rotazione su angolo di 360° non superiore a 0,4 sec.

Spessore minimo di strato non superiore a 0,625 mm

Numero di strati acquisiti in una singola rotazione di 360° non inferiore a 64

Indice di acquisizione non inferiore a 160 slice /sec.

Campo di acquisizione (FOV) non inferiore a 50 cm

Matrice di ricostruzione di almeno 512x512

Velocità di ricostruzione ad alta risoluzione con matrice 512x512 la più alta possibile

Ampia gamma di pitch liberamente selezionabile

Risoluzione spaziale ad alto contrasto (lp/cm) sugli assi x,y,z, allo 0 % ed al 50% della

curva MTF, in spirale, specificando tutti i parametri di scansione utilizzati con FOV 50

cm e specificando la dose paziente CTDI.

Risoluzione a basso contrasto di almeno 5 mm allo 0,3% di contrasto, specificando tipo

di fantoccio, dose paziente CTDI e parametri di scansione utilizzati; mA, kV, strato ecc.

con FOV da 50 cm.

Presenza di sistemi dedicati alla riduzione della dose e sistema automatico di riduzione

dei mA durante la scansione; specificare i valori CTDI per cranio e corpo, al centro ed

in superficie

Sarà valutata positivamente la presenza di un sistema automatico di riduzione dei mA

durante la scansione basato su una sola radiografia digitale di posizionamento e di altri

dispositivi per la riduzione della dose, specificando i valori CTDI per cranio e corpo, al

centro ed in superficie

Sarà valutata positivamente la presenza di un sistema automatico che permetta di

mantenere inalterata la risoluzione spaziale al variare del pitch

5. Unità di elaborazione

Ambiente multitasking per eseguire contemporaneamente scansione, ricostruzione,

visualizzazione ed elaborazione

Tempo di ricostruzione in matrice 512x512 il più basso possibile.

Dimensione adeguata di memoria RAM

Capacità disco per la memorizzazione delle immagini e dei dati grezzi di almeno 450 GB

Sistema di archiviazione delle immagini su CD/DVD RAM

Il sistema dovrà inoltre disporre di interfaccia DICOM che ne consenta la connessione

con sistemi PACS seguendo il protocollo DICOM ( indicare le classi implementate ed

allegare i Conformance Statement)

Interfaccia di connessione in DICOM con laser printer

6. Consolle di comando

Interfaccia utente di facile utilizzo

Tastiera alfa-numerica

Doppio monitor a colori ad alta risoluzione di almeno 18”

Possibilità di selezione automatica da elenco predefinito di protocolli di scansione

Programmazione di un intero esame con possibilità di ulteriori interventi correttivi da

parte dell'operatore durante l'esecuzione dell'indagine.

Possibilità eventuale di ricostruzione diretta dei dati grezzi secondo piani tridimensionali

liberamente definibili

Interfaccia di connessione in rete secondo standard DICOM (send/receive, query/retrive,

Basic print, Worklist, Store, etc) con rete aziendale RIS, gestione immagini e con

seconda consolle, preferibilmente online

Possibilità eventuale di ricostruzione diretta in 3D dei dati grezzi

Possibilità di archiviazione immagini sul PACS aziendale

7. Software di base (consolle di comando)

Oltre alle funzioni standard di gestione del sistema, del display e della memoria immagini dovrà

comprendere le seguenti funzionalità:

Possibilità display simultaneo

Possibilità archiviazione automatica

Possibilità stampa automatica

Radiografia digitale di posizionamento a grande campo almeno 1500 mm

Software di visualizzazione in tempo reale delle immagini contestualmente alla

scansione spirale (indicare la massima cadenza “imm/sec.”)

Possibilità di ricostruzioni coronali, sagittali, oblique, parassiali "in tempo reale" a partire

da sezioni assiali, impostabili direttamente sul protocollo di scansione

Programmazione di ricostruzioni multiple dai dati grezzi direttamente dal protocollo di

scansione

Programma per ricostruzioni 3D di Superficie e di Volume (3D-SSD / 3D-VR)

Programma per ricostruzioni di tipo miniMIP/MIP e per valutazioni quantitative

vascolari

Programma per sincronizzazione automatica del bolo del mezzo di contrasto

Software per la riduzione degli artefatti (specificare quali programmi sono implementati

sul sistema nella configurazione di base)

Software che permette la visualizzazione della dose CTDI e DLP, prima di eseguire

l’esame, correlata al protocollo selezionato

Software automatico per la riduzione della dose erogata al paziente (specificare quali

parametri del protocollo di scansione interagiscono con il software)

8. Seconda consolle

Workstation di post-elaborazione ad alte prestazioni per elaborazioni in tempo reale,

collegata con la consolle principale e fornita di:

PACCHETTO PEDIATRICO

Tastiera alfanumerica

Doppio monitor ad alta risoluzione di almeno 18’

Memoria RAM di almeno 4 GB

Hard disk per la memorizzazione contemporanea delle immagini

Sistema di archiviazione delle immagini su CD, DVD , con masterizzatore robotizzato

con etichettatrice per CD e DVD

Possibilità di archiviazione immagini sul PACS aziendale

Il sistema dovrà inoltre disporre di interfaccia DICOM che ne consenta la connessione

con sistemi PACS aziendale seguendo il protocollo DICOM 3.0 ( indicare le classi

implementate ed allegare i Conformance Statement), per la trasmissione, ricezione e

stampa delle immagini con almeno le seguenti funzioni: Store, Print, Work List, Q/R,

performed procedure step

Software 3D-SSD e Volume Rendering

Programma per ricostruzioni di tipo miniMIP/MIP e per valutazioni quantitative

vascolari

Software di Endoscopia Virtuale (Colonscopia, Angioscopia, Broncoscopia) che

consenta una navigazione automatica con rotazione dell’endoscopio e con possibilità di

salvare ed esportare la navigazione effettuata

Software per la rimozione automatica dell’osso

Dentalscan

Pacchetto cardiologico completo di tutti i software che la Ditta commercializza

Pacchetto vascolare completo di tutti i software che la Ditta commercializza

Pacchetto neuro completo di tutti i software che la Ditta commercializza

Pacchetto Pediatrico

Sarà valutata positivamente la presenza di software aggiuntivi

L’attrezzatura dovrà essere corredata di:

o n°1 iniettore automatico con sistema a doppia siringa, con comandi dalla

consolle principale

o n°1 masterizzatore con etichettatrice personalizzabile di CD/DVD

o n°1 gruppo di continuità per il salvataggio dei dati informatici, adeguato

all’apparecchiatura offerta

o fantocci per la calibrazione ed il controllo di qualità dell’apparecchiatura

fornita, ai sensi della normativa vigente

Dovrà essere previsto un contratto di assistenza “full risk” per la durata di anni uno

comprensivo di ogni intervento tecnico ed eventuale sostituzione dei ricambi, compreso il

tubo radiogeno (sia in caso di guasto che di usura). In particolare l’assistenza tecnica dovrà

prevedere per l’intero periodo la sostituzione e/o la riparazione di tutte quelle parti che

dovessero manifestare difetti di fabbricazione o di funzionamento, nonché tutti gli interventi

di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari e programmati in apposito documento che

sarà oggetto di valutazione.

Il tempo minimo di intervento dalla richiesta non potrà essere superiore alle otto ore

lavorative. In caso di ritardo dall’intervento rispetto ai tempi previsti nel contratto, verrà

applicata una penale pari ad euro 1.000.00 (mille) per ogni 24 ore di fermo macchina. Per

tutta la durata del contratto nessun onere economico potrà essere richiesto. Inoltre dovrà

essere presentata un’offerta di contratto quadriennale di assistenza post-garanzia con le

medesime clausole sovradescritte compreso il tubo radiogeno. L’offerta sarà oggetto di

valutazione nella variabile prezzo.

Oltre alle caratteristiche tecniche minime descritte sopra, la Ditta potrà inserire accessori in

grado di arricchire e/o potenziare le caratteristiche tecniche richieste. Tali accessori

migliorativi saranno valutati nell’ambito degli aspetti qualitativi.

Le Ditte, inoltre, potranno quotare a parte ulteriori opzioni che potranno essere oggetto di

separata valutazione nell’ambito degli aspetti qualitativi.

Le ditte partecipanti dovranno presentare un piano dettagliato per la formazione del personale

medico e tecnico da effettuarsi direttamente in loco, specificando l’impegno in giornate per le

attività di formazione, che non potrà essere inferiore a complessivi 20 gg.