Capitolato per tomografo PET-CT

PREMESSA

Il sistema ibrido PET-CT deve consentire il perseguimento di obiettivi di efficacia clinica nel contesto di un’Azienda di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione, caratterizzata da una mission versata soprattutto in ambito oncologico, cardiologico e neurologico.

Deve, dunque, consentire l’acquisizione di immagini, oltre che a finalità “diagnostica” in tali settori, utilizzabili anche nella preparazione di piani di trattamento radioterapico (TPS, Treatment Planning System) aventi per Target un Volume Biologico (BTV) invece che anatomico; pertanto, tali immagini devono essere correlabili ai sistemi di trattamento radioterapico presenti in ambito aziendale (ad es. la tomoterapia), affinchè siano PET-guided.

La strumentazione offerta dovrà essere espressione della più moderna tecnologia disponibile, al momento della consegna, per la Ditta offerente (“top di gamma”), per quanto riguarda caratteristiche e prestazioni sia del tomografo PET sia del tomografo CT, garantendo nel contempo semplicità d’uso, affidabilità e sicurezza.

L’unità CT dovrà potere essere utilizzata sia con protocolli clinici integrati PET-CT sia in modalità stand-alone, in condizioni sia basali sia con somministrazione di mezzo di contrasto.

1) Gantry

- Numero di slices uguale o maggiore a 64;

- Diametro del gantry di almeno 70 cm;

- Integrazione con hardware per il  TPS (Treatment Planning Sistema ) radioterapico.

2) Tavolo porta-paziente

- Deflessione minore di 2 mm e massimo carico di almeno 190 kg;

- Movimenti del piano motorizzati, controllati sia da consolle sia da gantry;

- Escursione del movimento del piano in senso longitudinale non inferiore a 150 cm.;

- Dotazione completa di accessori per il corretto e sicuro posizionamento del Paziente per qualsiasi   tipologia di esami;

- Piano tipo “ RTP Flat Table”, completo di accessori, per l’applicazione delle immagini PET/CT nella preparazione dei piani di trattamento in radioterapia.

3) Sottosistema CT

  - Generatore con potenza utile uguale o maggiore a 80 kW;

  - Presenza della doppia macchia focale;

  - Tubo radiogeno ad anodo rotante;

  - Numero di strati acquisiti in una singola rotazione di 360° non inferiore a 64;

  - Spessore minimo dello strato non superiore a 0,6 mm;

  - Tempo di scansione assiale a 360° non superiore a 0,4 sec.

  - Capacità termica di accumulo dell’anodo non inferiore a 8 MHU;

  - Capacità di dissipazione termica dell’anodo uguale o maggiore a 1,3 MHU/min;

  - Corrente massima in regime di funzionamento clinico non inferiore a 600 mA;

  - Tensione massima selezionabile in regime di funzionamento clinico pari 140 kV;

  - Scan range del Paziente di almeno 190 cm.

4) Sottosistema PET

    - Cristalli di rivelazione di tipo LSO o LYSO;

    - “Plane spacing” non superiore a 2 mm;

    - Numero di cristalli maggiore di 20.000;

    - Tecnologia TOF:

    - Modalità di acquisizione: statica multilettino, dinamica e gating respiratorio PET;

    - Tempo di acquisizione whole body, con correzione dell’attenuazione

    - e ricostruzione, inferiore a 10 min;

    - Algoritmo di ricostruzione PET iterativo ad alta risoluzione;

    - FOV fisico assiale non inferiore a 16 cm;

    - Sensitività 3D (NEMA 2001) maggiore di 5 cps/kBq;

    - Risoluzione trasversa a 1 cm (NEMA 2001) non superiore a 4,5 mm;

    - Risoluzione trasversa a 10 cm (NEMA 2001) non superiore a 5,0 mm;

    - Risoluzione assiale a 1 cm (NEMA 2001) non superiore a 4,5 mm;

    - Risoluzione assiale a 10 cm (NEMA 2001) non superiore a 6,0 mm;

    - Campo di scansione, con correzione dell’attenuazione, uguale o maggiore di 70 cm;

    - Scan range del Paziente di almeno 190 cm:

    - Correzione per attenuazione basata sui dati trasmissivi CT.

5) Modalità di acquisizioni immagini CT, PET e PET-CT

- Acquisizioni, statiche, dinamiche, list-mode, gated e whole body;

- Matrice di  acquisizione e ricostruzione dell’immagine di dimensione non inferiore

- a  512 x 512 pixels.

6) Sistema di ricostruzione, elaborazione ed archiviazioni immagini

- n. 2 consolle di comando indipendenti (workstation principale e secondaria): la prima, di acquisizione, di ultima generazione e ad alte prestazioni, per l’esecuzione contemporanea di  scansione, ricostruzione, visualizzazione, elaborazione, stampa e trasferimento/archiviazione delle immagini; la seconda deve essere un sistema client-server, con installati i programmi di elaborazione;

- caratteristiche delle consolle di comando: devono essere complete di n. 2 monitor indipendenti, ad alta risoluzione, a colori, non inferiori a 19”, con caratteristiche adeguate alla refertazione; devono possedere ampia capacità di memoria di massa per la memorizzazione di immagini e dati grezzi;

- sistema di archiviazione delle immagini su supporto tipo DVD;

- workstation di elaborazione dotata almeno dei seguenti applicativi software dedicati, per applicazioni PET e TC in campo oncologico, cardiologico e neurologico:

- Software di acquisizione ed elaborazione per esami con somministrazione di m.d.c. radiologico;

- Pacchetto software per la definizione delle regioni e dei volumi target con calcolo del SUV, che garantisca la riproducibilità dei risultati quantitativi anche in studi multitime point

- Software per la ricostruzione PET iterativa;

- Software per la ricostruzione PET 3D;

- Software per la ricostruzione basato sul TOF;

- Software per la correzione dell’attenuazione;

- Software per la correzione dello scatter e delle false coincidenze;

- Software di co-registrazione e fusione PET-CT ;

- Software per la visualizzazione in modalità VRT di immagini PET, CT e immagini fuse;

- Esportazione dei volumi target in formato Dicom RT per la connessione ai sistemi di pianificazione dei trattamenti radioterapici;

- Software per la valutazione quantitativa di studi dinamici, gated e gated respiratorio, con calcolo del SUV e delle relative curve attività-tempo;

- Software per la fusione automatica di dati provenienti anche da altre apparecchiature di imaging;

- Sistema dotato di interfaccia hardware e software per l’integrazione completa in tutte le modalità con il sistema RIS/PACS aziendale e con il sistema di stampa e riproduzione;

- Sistema di esportazione di immagini e dati in formato Dicom e secondo i più comuni algoritmi di compressione delle immagini;

- Dotazione di tutte le licenze software, secondo le seguenti service classes: storage, print e query/retrive, MPPS e worklist management.

7) Stampa

- n. 2 stampanti medicali su carta, con possibilità di stampa a colori ed in scala di grigi, multicasseto e multiformato, con versatilità di collegamento (TCP, Dicom, Postscript e Video ), compatte (peso non superiore a Kg. 40  e dimensioni non superiori ad 80 cm x 80 cm);

- n. 2 masterizzatori multiproduttività per CD e DVD;

- n. 1 scanner “medicale”.

8) Controlli di Qualità (QC):

Il sistema offerto dovrà essere dotato di un set completo di fantocci, sorgenti e relativo software (nel rispetto degli standard NEMA di riferimento applicabili ), dei supporti specifici per il sistema offerto e di tutto quanto necessario per l’esecuzione delle prove di accettazione, costanza e stato.

9) Referenze, addestramento e collaborazione scientifica:

Si richiede elenco di strumentazioni analoghe a quella offerta installate in Italia ed in Europa ed elenco di Centri di Medicina Nucleare visitabili, a spese della Ditta, al fine di valutare la performance clinica della strumentazione (in fase di pre-installazione) e di perseguire finalità di collaborazioni scientifiche e di ricerca, con possibilità di modificare e sviluppare software di acquisizione ed elaborazione dati (in fase di post-installazione, durante il periodo coperto da garanzia).

La Ditta aggiudicataria sarà tenuta ad organizzare in loco, assumendosene i relativi oneri, almeno n. 3 Corsi di formazione, di almeno 1 settimana ciascuna, per tutto il Personale medico, tecnico e fisico indicato dalla Azienda, destinato all’utilizzo e alla gestione dell’attrezzatura.

Il primo dei suddetti corsi dovrà essere espletato subito dopo il collaudo, gli altri due, a richiesta, entro il primo anno dal collaudo.

La Ditta deve provvedere, gratuitamente, agli aggiornamenti periodici, fornendo le nuove versioni sviluppate del software.

Tutti i manuali devono essere disponibili in italiano, anche cu CD-ROM.