LOTTO 96 - SISTEMI DI BASE PER ALLESTIMENTO PREPARATI ISTOLOGICI – UOC ANATOMIA PATOLOGICA – ASP CALTANISSETTA – ARNAS CIVICO PALERMO

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – OFFERTA  PREZZO PIU’ BASSO Art. 82 D.Lgs. 163/2006 ed smi -

REQUISITI MINIMI INDISPENSABILI DELLA STRUMENTAZIONE punto A)

Per Strumentazione Principale, vengono richieste Apparecchiature nuove, di ultima generazione, no ex Demo.

Presentazione di idonei documenti che ne attestino l’anno di produzione ed appartenenza all’ultima generazione.

- Processatore per istologia da pavimento:

  - Processatore a ciclo chiuso con funzioni v, p, v/p per campioni istologici

  - Schermo “ Touch screen “ a colori resistente a solventi

  - Carico minimo 300 cassette organizzate in camera di processo in acciaio inox

  - Sistema con possibilità di funzionare a carico parziale ed utilizzo di minime quantità di reagente

  - Sistema con taniche pre caricate/dedicate, in posizione frontale, di capacità compresa tra 4 e 5 litri

  - Sistema di gestione reagente esausto

  - Registrazione degli eventi

  - Monitoraggio del consumo e stato di reagenti e componenti

  - Sistema chiuso per la prevenzione della fuoriuscita di vapori tossici

l)     Gruppo di continuita per eventuale interruzione di alimentazione elettrica

2. Sistema integrato per la colorazione e il montaggio vetrini di istologia e citologia .

a)  Colorazione e montaggio continuo senza intervento dell'operatore

b)  Deve essere  Possibile di esecuzione di differenti programmi in simultanea

c)  Schermo touchscreen a colori con Interfaccia grafica in italiano

d)  Filtro a carboni attivi e sistema di aspirazione per l'abbattimento dei vapori tossici

e)  Carico dei vetrini senza apertura del coperchio dello strumento

f)  Montavetrini per coprioggetto in vetro completamente automatico

g) Compatibilità con vetrini coprioggetto di varie dimensioni e dei più comuni produttori in commercio

h) Dispensazione senza bolle d’aria del montante

3. Sistema automatico per la stampa di cassette Istologiche

- Stampante ad inchiostro indelebile ad elevata risoluzione per le più comuni cassette istologiche presenti sul mercato

- Deve essere  possibile la stampa singola e in serie di cassette con coperchio

- Deve essere  possibile la stampa di codici a barre, di loghi e caratteri alfanumerici

- Deve essere  possibile la scelta di stampa da diversi caricatori

- Certificazione CE-IVD e ad uso laboratorio della stampante

- Viene richiesto collegamento a Software Gestionale di Anatomia Patologica

4.  Sistema automatico per la stampa di vetrini

- Stampante ad inchiostro indelebile ad elevata risoluzione per vetrini istologici (tipo super- frost o banda colorata)

- Deve essere  possibile la stampa singola e in serie

- Deve essere  possibile la stampa di codici a barre, di loghi e caratteri alfanumerici

- Certificazione CE-IVD e ad uso laboratorio della stampante

- Computer di controllo con software di gestione e lettore bar code per singola postazione

- Viene richiesto collegamento a Software Gestionale di Anatomia Patologica

REQUISITI MINIMI INDISPENSABILI DEI REAGENTI punto B)

  - Dimostrazione di adeguati magazzini con scorte dei prodotti, per pronta disponibilità

  - I reagenti devono essere tutti certificati CE-IVD

REQUISITI MINIMI INDISPENSABILI ASSISTENZA TECNICA punto C)

- Servizio di assistenza tecnica e manutenzione ordinaria e straordinaria per tutta la durata della fornitura

- Intervento di Assistenza Tecnica entro 24 ore dalla chiamata

- Assistenza tecnica in loco.

- Formazione tecnica dimostrabile con attestati della casa madre

| Strumentazioni |  | Asp CL – Ospedale S. Elia | ARNAS CIVICO |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Princip. | Princip. |
| 1 | Processatore | 2 | 2 |
| 2 | Sistema integrato per la colorazione e il montaggio vetrini di istologia e citologia . | 1 | 2 |
| 3 | Stampigliatrice per Cassette | 1 | 2 |
| 4 | Stampigliatrice per Vetrini | 1 | 2 |

| (Fabbisogno Annuo Reagenti) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Descrizione | ASP Caltanissetta Ospedale S. Elia | ARNAS CIVICO |  |
|  | ALCOOL ASSOLUTO (litri) | 1000 | 3000 |  |
|  | XILOLO (litri) | 1000 | 1500 |  |
|  | ALCOOL 95° (litri) | 1000 | 3000 |  |
|  | ALCOOL DENATURATO ROSA (litri) | 200 | 0 |  |
|  | FORMALINA NEUTRA TAMP. 4% (litri) PRONTO USO | 1500 | 2.000 |  |
|  | PARAFFINA (Kg.) | 1000 | 2000 |  |
|  | E. HARRIS NON PAPANICOLAU | 50 | 100 |  |
|  | E. MAYER (litri) | 50 | 0 |  |
|  | EOSINA acquosa pronto uso 1% (litri) | 30 | 50 |  |
|  | E. HARRIS PAPANICOLAU (litri) | 50 | 100 |  |
|  | OG6 (litri) | 30 | 50 |  |
|  | EA50 (litri) | 40 | 50 |  |
|  | GIEMSA | 5 | 15 |  |
|  | MAY GRUMWALD | 5 | 0 |  |
|  | VETRINI COPRIOGGETTO 24X50 (unità) | 20.000 | 150.000 |  |
|  | VETRINI SUPER FROST PLUS a carica elettrostatica (unità) | 20.000 | 50.000 |  |
|  | VETRINI SUPER FROST, bordi molati, banda colorata (unità) | 20.000 | 0 |  |
|  | BIOCASSETTE PREIMPILATE PER STAMPANTE DI VARI COLORI (unità) | 30.000 | 200.000 |  |
|  | MEGACASSETTE (unità) | 100 | 1.000 |  |
|  | SPUGNETTE PER BIOPSIA (unità) | 10.000 | 100.000 |  |
|  | MONTANTE PER COPRIOGGETTO COMPATIBILE CON XILOLO (litri) | 20 | 50 |  |
|  | DECALCIFICANTE CON RESINA A SCAMBIO IONICO (ml) | 1.000 | 2500 |  |
|  | DECALCIFICANTE PER OSSO CHIRURGICO (litri) | 30 | 15 |  |

LOTTO 97 – MICROTOMIA –

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – OFFERTA  PREZZO PIU’ BASSO Art. 82 D.Lgs. 163/2006 ed smi -

- Strumentazione

REQUISITI MINIMI INDISPENSABILI DELLA STRUMENTAZIONE punto A

Per Strumentazione Principale, vengono richieste Apparecchiature nuove, di ultima generazione, no ex Demo.

Presentazione di idonei documenti che ne attestino l’anno di produzione ed appartenenza all’ultima generazione.

  - Microtomo Rotativo Automatico con bagno stendifette e piastra fredda

- Microtomo rotativo automatico per sezionamento campioni istologici

- Portalama per lame monouso a banda stretta e morsetto rapido per cassette istologiche

- Pannello di controllo separato posizionabile a destra o a sinistra sigillato ad infiltrazioni di paraffina

- Spessore di sezionamento da 0,5 µm a 100 µm

- Spessore di sgrossatura da 1µm a 600µm

- Corsa verticale 70mm per il taglio delle macrocassette

- Orientamento di precisione dei campioni sia in orizzontale che verticale

- Riferimento di precisione del campione in posizione centrale

- Sistema di rimozione della lama  senza contatto con l’operatore, tramite pulsante di espulsione

- Sistema di regolazione della finestra di taglio

- Vaschetta di raccolta scarti sotto al portapezzo;

- Sistema di protezione della lama

- Bagno stendifette termostatato

- Piastra raffredda-blocchetti con regolazione temperatura fino a –20°C

2 .  CRIOSTATO

- Caratteristiche tecniche richieste:

- Temperatura camera e campione controllati da 2 differenti compressori

- Congelamento rapido del campione con sistema Peltier

- Raffreddamento della camera minimo –35°C

- Microtomo totalmente incapsulato che permette una facile disinfezione e pulizia.

- Pannello di comando con display a led di facile lettura

- Comando esterno per avanzamento e retrazione

- Sbrinamento automatico ad inversione del ciclo

- Supporto portalama per lame monouso con spostamento laterale

- Orientamento del campione di precisione e retrazione

- Stendifetta in vetro senza effetto elettrostatico con possibilità di utilizzo di tutti i quattro bordi della piastra

- Rimozione della lama con sistemi di sicurezza

- Liquido refrigerante senza CFC

REQUISITI MINIMI INDISPENSABILI DEI REAGENTI punto B)

- Dimostrazione di adeguati magazzini con scorte dei prodotti, per pronta disponibilità

REQUISITI MINIMI INDISPENSABILI ASSISTENZA TECNICA punto C)

- Servizio di assistenza tecnica e manutenzione ordinaria e straordinaria per tutta la durata della fornitura

- Intervento di Assistenza Tecnica entro 24 ore dalla chiamata

- Assistenza tecnica in loco.

- Formazione tecnica dimostrabile con attestati della casa madre

| Strumentazione |  | ASP CL Ospedale S. Elia | CIVICO |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Princip. |  |
| 1 | Microtomo comprensivo di piastra fredda e bagno termostatato | 1 | 4 |
| 2 | Criostato con sistema di aspirazione | 1 | 2 |

|  | S. Elia CL | Arnas Civico |
| --- | --- | --- |

| Descrizione |  |  |
| --- | --- | --- |
| LAME MONOUSO PER CRIOSTATO (unità) | 1000 1000 |  |
| LAME MONOUSO PER MICROTOMO X ROUTINE (unità) | 3000 6000 |  |
| LAME MONOUSO PER PEZZI DURI (unità) | 1000 2000 |  |
| METILBUTANO PER CRIOPRESERVAZIONE lt | 10 10 |  |
| SPRAY CRIOSTATO (conf.) | 15 24 |  |
| MEZZO DI INCLUSIONE PER CONGELAMENTO TIPO OCT (conf.) | 30 50 |  |
| OLIO PER MICROTOMI (conf.) | 5 10 |  |

LOTTO 100 : Sistemi automatici per Colorazioni Istochimiche, FISH (comprensivo del montaggio dei vetrini)

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE OFFERTA  PREZZO PIU’ BASSO Art. 82 D.Lgs. 163/2006 ed smi -

- Strumentazione

REQUISITI MINIMI INDISPENSABILI DELLA STRUMENTAZIONE punto A)

Per Strumentazione Principale, è richiesta Apparecchiatura nuova, di ultima generazione, no ex Demo.

Presentazione di idonei documenti che ne attestino l’anno di produzione ed appartenenza all’ultima generazione.

1. Sistema Automatico per colorazioni Istochimiche

a) Strumento dedicato per Colorazioni Istochimiche

b) Software gestionale in lingua italiana

c) Deve essere possibile  gestire contemporaneamente almeno 40 vetrini/corsa con e senza calore

2. Montatore automatico di vetrini (anche integrato nello strumento denominato “colorazioni istochimiche”)

a) Montavetrini automatico con copriogetto in vetro di varie dimensioni

b) Compatibilità con vari mezzi di montaggio presenti in commercio

3. Strumentazione per ibridazione in situ  FISH (anche integrato nello strumento denominato “colorazioni istochimiche”)

a) Capacità di almeno 10 vetri per corsa

b) Uniformità temperatura +/-1°C

c) Temperatura di ibridizzazione T.A., circa30-70°C,

REQUISITI MINIMI INDISPENSABILI DEI REAGENTI punto B)

  - Dimostrazione di adeguati magazzini con scorte dei prodotti, per pronta disponibilità

  - I reagenti devono essere tutti certificati CE

REQUISITI MINIMI INDISPENSABILI ASSISTENZA TECNICA punto C)

- Servizio di assistenza tecnica e manutenzione ordinaria e straordinaria per tutta la durata della fornitura

- Intervento di Assistenza Tecnica entro 24 ore dalla chiamata

- Assistenza tecnica in loco.

- Formazione tecnica dimostrabile con attestati della casa madre

|  |  | Asp. Caltanissetta | ARNAS CIVICO |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Princip. | Princ. |
| 1 | Sistema Automatico per colorazioni Istochimiche | 1 | 1 |
| 2 | Montatore automatico di Vetrini | 1 | 1 |
| 3 | Strumentazione per ibridazione in situ FISH | 1 | 1 |

REAGENTI

| Sistemi di Base per Colorazioni Istochimiche, FISH (comprensivo del montaggio dei vetrini), (Fabbisogno Annuo) |  | ASP Caltanissetta | ARNAS CIVICO |
| --- | --- | --- | --- |
| Descrizione |  | Determinazioni | Determinazioni |
|  | Alcian Blue ph2,5 | 100 | 200 |
|  | AlcianBlue/PAS | 100 | 200 |
|  | AlcianBlue/PAS/Haematoxylin | 100 | 200 |
|  | Congo Red | 100 | 300 |
|  | Alpha Amylase | 50 | 300 |
|  | GRAM | 50 | 300 |
|  | GMS | 50 | 300 |
|  | Elastic | 50 | 200 |
|  | Giemsa | 200 | 300 |
|  | Tricromica di Gomori | 50 | 300 |
|  | Tricromica verde di Gomori | 50 | 300 |
|  | Tricromica di Masson | 50 | 300 |
|  | Mucicarmine | 50 | 100 |
|  | PAS | 300 | 500 |
|  | Reticulina | 300 | 500 |
|  | Ferro | 100 | 200 |
|  | Reticulina /nuclear fast red | 100 | 500 |
|  | Warthin –Starry HP | 50 | 100 |
|  | PAS-M | 100 | 300 |

LOTTO 102 – SERVICE per IMMUNOISTOCHIMICA

– UOC ANATOMIA PATOLOGICA – ASP CALTANISSETTA – ARNAS CIVICO PALERMO

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – OFFERTA  PREZZO PIU’ BASSO Art. 82 D.Lgs. 163/2006 ed smi -

Sistema multifunzionale automatico per indagini immunoistochimiche, in grado di eseguire anche test di Targeted Therapy, Anticorpi coniugati FITC, ibridazione in situ e test biomolecolari per la valutazione del grado di amplificazione del gene HER2/neu in campo chiaro, corredato di anticorpi primari, sistemi di rivelazione,vetrini pretrattati a carica positiva elettrostatica e reagenti accessori ( enzimi proteolitici, tamponi, diluenti,soluzioni per sparaffinatura e smascheramento antigenico, controcoloranti e quanto altro necessario alla completa esecuzione delle determinazioni .Sono richieste apparecchiature nuove, di ultima generazione, no ex Demo inoltre la ditta aggiudicataria  si deve impegnare  nell' aggiornamento tecnologico della strumentazione e nella formazione del personale .

Presentazione di idonei documenti che ne attestino l’anno di produzione ed appartenenza all’ultima generazione.

STRUMENTAZIONE RICHIESTA per ARNAS-Civico :  N° 4 macchine completamente autonome per l’esecuzione di

- Immunoistochimica	                                                 n° 25.000 tests

- Immunofluorescenza	                                                 n°  2.500 tests

- Ibridazione in situ HER2                                                  n°     200 tests

- TEST TARGETED THERAPY

- c-KIT Approvato FDA                                                      n°    200 tests

- EGFR                                                                                  n°    200 tests

- BRAF                                                                                   n°    200 tests

- ALK                                                                                      n°     200 tests

- HER2neu Approvato FDA	                                      n°    200  tests

- Vetrini pretrattati a carica positiva elettrostatica           n°    50.000

STRUMENTAZIONE RICHIESTA per ASP Caltanissetta :N° 2 macchine completamente      autonome per l’esecuzione di

- Immunoistochimica	                                                 n°   10.000 tests

- Immunofluorescenza	                                     n°   1000 tests

- Ibridazione in situ HER2                                         n°    100 tests

- TEST TARGETED THERAPY

- c-KIT Approvato FDA                                               n°    100 tests

- EGFR                                                                           n°    100 tests

- BRAF                                                                           n°    100 tests

- ALK                                                                             n°     100 tests

- HER2neu Approvato FDA	                                       n°    100  tests

- Vetrini pretrattati a carica positiva elettrostatica   n°    20.000

Caratteristiche indispensabili della strumentazione (e relativi accessori)

La strumentazione fornita deve essere così strutturata:

- Unità di controllo per sistema multifunzionale IHC/ISH/IF costituita da:

  - Computer esterno

  - Monitor a schermo piatto

  - Stampante di rapporti a getto di inchiostro

  - Stampante di codici a barre per vetrini

  - Gruppo di continuità

  - Software gestionale dedicato, con le seguenti caratteristiche:

      - Software gestionale in lingua italiana

      - Software in ambiente Windows

      - Programmi di lavoro preinstallati, ma adattabili alle condizioni di lavoro del laboratorio

      - Deve essere possibile   personalizzare i protocolli a cura dell’operatore

      - Mantenimento dei dati di programmazione anche in assenza di rete

      - Archiviazione automatica e rendiconto dettagliato delle prestazioni del sistema, dei consumi e delle determinazioni eseguite

      - Memorizzazione automatica dei numeri di lotto e delle date di scadenza dei reagenti

      - Deve essere possibile  di ripristino globale dei dati memorizzati, in seguito a crash del sistema

      - Segnalazione automatica della necessità degli interventi di manutenzione preventiva

- Macchina per colorazioni immunoistochimiche,anticorpi coniugati FITC e ibridazione in situ in campo chiaro, avente le seguenti caratteristiche:

  - Sistema di lettura ottica mediante codice a barre per il riconoscimento sia dei reagenti che dei vetrini

  - Capacità minima di 30 vetrini per ciclo di colorazione

  - Caricamento totalmente random, senza necessità di suddividere i vetrini soggetti a diversi     tipi di pretrattamento in batch distinti

  - Caricamento totalmente random, simultaneamente nella medesima corsa, di vetrini paraffinati e di preparati citologici o congelati, senza necessità di suddivisione in batch

  - Deve essere possibile  il lavoro sia in modalità completamente automatica, che in modalità di titolazione

  - Deve essere possibile  il caricamento in continuo di vetrini per singola postazione

  - Deve essere possibile  il caricamento in continuo di reagenti, con possibilità di aggiungere e/o rimuovere specifici reagenti durante la corsa di colorazione

  - Sistema di controllo della temperatura totalmente indipendente per ciascun singolo vetrino durante tutte le fasi di colorazione

  - Posizionamento orizzontale dei vetrini

  - Massimo grado di automazione allo scopo di diminuire l’incidenza dell’errore umano e di evitare un utilizzo delle risorse non ottimale

  - Consumo di reagenti costante, pari a 100 μl per coprire l’intera superficie del vetrino, o in alternativa utilizzo di quantità minime di anticorpi primari e reagenti (indicare le quantità minime e massime del consumo dei reattivi

  - Temperatura di incubazione dei reagenti standardizzata a circa 37°C, ma con possibilità di eseguire incubazioni degli anticorpi primari sia acirca 37°C, che a circa 42°C o a temperatura ambiente

  - Deve essere possibile  il eseguire sparaffinatura e smascheramento antigenico ad alta temperatura durante il ciclo di colorazione, senza alcun ulteriore intervento dell’operatore dopo l’avvio della corsa

  - Sparaffinatura mediante reagenti non tossici, privi di solventi organici di qualsiasi tipo

  - Sistema di prevenzione dell’evaporazione dei reagenti durante le incubazioni

  - Sistema di distribuzione dei reagenti dispensati sul vetrino mediante getti d’aria tangenziali

  - Deve essere possibile  il eseguire reazioni di ibridazione in situ (comprese le fasi di denaturazione e   ibridazione) contemporaneamente alle determinazioni immunoistochimiche, in totale accesso random e senza la necessità di suddivisione dei vetrini in batch distinti

  - Ampia estensione della gamma di metodiche eseguibili contemporaneamente all’immunoistochimica con la strumentazione proposta (requisito minimo: IHC, CISH, FITC e test di Targeted Therapy simultaneamente)

  - Deve essere possibile  il di eseguire ISH con le metodiche CISH o SISH in campo chiaro

  - Denaturazione fino acirca 95°C e ibridazione fino a circa 60°C per ISH all’interno dello strumento, senza alcun ulteriore intervento dell’operatore dopo l’avvio della corsa

  - Lavaggi di stringenza automatizzati nelle determinazioni di ibridazione in situ

  - Gestione contemporanea di protocolli multipli di colorazione

  - Gestione contemporanea di protocolli con diversi sistemi di rivelazione

  - Deve essere possibile   eseguire doppie colorazioni DAB/Red simultanee in una medesima corsa

  - Deve essere possibile   eseguire colorazioni in immunofluorescenza

  - Modularità del sistema, con gestione indipendente degli eventuali moduli aggiuntivi

  - Allacciamento in rete tramite gruppo di continuità

  - Protezione dell’operatore dall’esposizione a sostanze tossiche e nocive

  - Marcatura CE e conformità alla direttiva 98/79/CE recepita con DLgs 332/2000

Caratteristiche indispensabili dei reagenti e dei materiali di consumo

Tutti i reagenti dovranno essere provvisti di codice a barre di riconoscimento sullo strumento

- Anticorpi primari:

  - Fornitura di tutti gli anticorpi primari richiesti

  - Anticorpi primari idonei per tessuti paraffinati, sezioni criostatiche e preparazioni citologiche

  - Anticorpi prediluiti pronti all’uso

  - Anticorpi preferibilmente monoclonali di coniglio, ove indicato

  - Anticorpi tutti calibrati sul sistema automatico

  - Confezionamento in formato da almeno 50 test

  - Fornitura dei cloni richiesti

  - Deve essere possibile  l’ esecuzione del test immunoistochimico di target therapy HER-2/neu (4b5), con sistema certificato ed anticorpo monoclonale di coniglio approvato FDA

  - Deve essere possibile  l’ esecuzione del test immunoistochimico di target therapy c-KIT (CD117), con sistema certificato ed anticorpo monoclonale di coniglio approvato FDA

  - Deve essere possibile  eseguire immunofluorescenza

  - Marcatura CE e conformità alla direttiva 98/79/CE recepita con DLgs 332/2000 (in misura non inferiore al 95% degli anticorpi totali)

2 .Sistemi di rivelazione:

  - Sistemi di rivelazione prediluiti pronti all’uso e comprensivi di relativo cromogeno

  - Deve essere possibile  l’ impiego di sistemi di rivelazione basati sul metodo streptavidina/biotina

  - Deve essere possibile l’ utilizzo di sistemi di rivelazione di tipo “biotin-free” multimerici a basso ingombro sterico, basati sulla coniugazione di molteplici molecole di HRP all’anticorpo secondario mediante “linkers” a catena lunga, e senza interposizione di polimeri di qualsiasi natura

  - Deve essere possibile  l’ impiego di diversi sistemi di rivelazione contemporaneamente, durante la stessa corsa di colorazione

  - Fornitura di diversi sistemi di rivelazione (HRP/DAB, HRP/AEC, AP/FastRed, Multimerico HRP/DAB e Multimerico AP/FastRed)

  - Deve essere possibile   inserire o eliminare opzionalmente eventuali fasi di amplificazione integrate nel sistema di rivelazione

  - Sistemi di rivelazione calibrati sul sistema automatico

3.Consumabili e accessori:

  - Fornitura di tutti i reagenti e gli accessori necessari alla completa esecuzione delle determinazioni

  - Reagenti per sparaffinatura non tossici, non contenenti solventi organici

  - Reagenti per smascheramento antigenico pronti all’uso

  - Enzimi proteolitici pronti all’uso

  - Ematossilina per immunoistochimica pronta all’uso

  - Vetrini con carica positiva (tipo SuperFrost Plus)

ASSISTENZA TECNICA

- La ditta aggiudicataria deve garantire l’intervento tecnico entro 24 ore dalla richiesta

- Indicare se in possesso di numero verde per supporto applicativo e tecnico con relativi orari di accesso

ANTICORPI PRIMARI

Tutti gli anticorpi devono essere in forma prediluita pronto uso da circa 50 test, comprensivi di sistemi di rivelazione DAB o FAST RED e tutti gli accessori

| Descrizione: | Clone: |
| --- | --- |
| - Anti-a-1 Antichymotrypsin | Polyclonal |
| - Anti-a-1 Antitrypsin | Polyclonal |
| - Anti-a Fetoprotein (AFP) | Polyclonal |
| - Anti-ACTH | Polyclonal |
| - Anti-Actin, Muscle | HUC1-1 |
| - Anti-Actin, Muscle Specific | HHF35 |
| - Anti-Actin, Smooth Muscle | 1A4 |
| - Anti-Adenovirus | 2/6 & 20/11 |
| - Anti-ALK | ALK01 |
| - Anti-Androgen Receptor | SP107 Rabbit Mab |
| - Anti-Annexin A1 | MRQ-3 |
| - Anti-Arginase-1 | SP156 Rabbit Mab |
| - Anti-Basal Cell Cocktail | 34Be12+4A4 |
| - Anti-b Catenin | 14 |
| - Anti-bcl-2 | Sp66 Rabbit Mab |
| - Anti-bcl-6 | GI 191E/A8 |
| - Anti-BCA-225 (BRST-1) | Cu-18 |
| - Anti-BG8 Lewisy | F3 |
| - Anti- BOB.1 | SP92 Rabbit Mab |
| - Anti- C3d | Polyclonal |
| - Anti- C4d | SP91 Rabbit Mab |
| - Anti-CA 19.9 | 121SLE |
| - Anti-CA 125 | OC125 |
| - Anti- Cadherin 17 | SP183 Rabbit Mab |
| - Anti-Calcitonin | SP17 Rabbit Mab |
| - Anti-Caldesmon | E89 Rabbit Mab |
| - Anti-Calponin-1 | EP798Y Rabbit Mab |
| - Anti-Calretinin | SP65 Rabbit Mab |
| - Anti-CD1a | EP3622 Rabbit Mab |
| - Anti-CD2 | MRQ-11 |
| - Anti-CD3 | 2GV6 Rabbit Mab |
| - Anti-CD4 | SP35 Rabbit Mab |
| - Anti-CD5 | SP19 Rabit Mab |
| - Anti- CD7 | SP94 Rabbit Mab |
| - Anti-CD8 | SP57 Rabbit Mab |
| - Anti-CD10 | SP67 Rabbit Mab |
| - Anti-CD13 | SP187 Rabbit Mab |
| - Anti-CD14 | EPR3653 Rabbit Mab |
| - Anti-CD15 | MMA Rabbit Mab |
| - Anti-CD16 | SP175 Rabbit Mab |
| - Anti-CD20 | L26 |
| - Anti-CD21 | EP3093 Rabbit Mab |
| - Anti-CD22 | SP104 Rabbit Mab |
| - Anti-CD23 | SP23 Rabbit Mab |
| - Anti-CD25 | 4C9 |
| - Anti-CD30 | Ber-H2 |
| - Anti-CD31 | JC70 |
| - Anti-CD34 | QBend/10 |
| - Anti-CD38 | SP149 Rabbit Mab |
| - Anti-CD43 | L60 |
| - Anti-CD44 | SP37 |
| - Anti-CD45 (LCA) | 2B11 & PD7/26 |
| - Anti-CD45R | MB1 |
| - Anti-CD45R0 | UCHL-1 |
| - Anti-CD56 (NCAM) | 123C3 |
| - Anti-CD56 | MRQ-42 Rabbit Mab |
| - Anti-CD57 | NK-1 |
| - Anti-CD61 | 2f2 |
| - Anti-CD63 | NKI/C3 |
| - Anti-CD68 | KP-1 |
| - Anti-CD79a | SP18 Rabbit Mab |
| - Anti-CD99 | O13 Rabbit Mab |
| - Anti-CD138 | B-A38 |
| - Anti-CD163 | MRQ-26 |
| - Anti-CDX-2 | EPR2764Y Rabbit Mab |
| - Anti-CEA | CEA31 |
| - Anti- CMV | 8B1.2.1G5.2&2D4.2 |
| - Anti-c-Myc | Y69 Rabbit Mab |
| - Anti-Chromogranin | LK2H10 |
| - Anti-Collagen IV | CIV22 |
| - Anti-COX-2 | SP21 |
| - Anti-Cyclin D1 | SP4 |
| - Anti-Cytokeratin (AE1) | AE1 |
| - Anti-Cytokeratin (AE3) | AE3 |
| - Anti-Cytokeratin (HMW) | 34bE12 |
| - Anti- Cytokeratin CAM 5.2 | CAM 5.2 |
| - Anti-Cytokeratin (Pan-Keratin) | AE1+AE3+PCK26 |
| - Anti-Cytokeratin 5 & 6 | D5/16B4 |
| - Anti-Cytokeratin 7 | SP52 Rabbit Mab |
| - Anti-Cytokeratin 8 | 35bH11 |
| - Anti-Cytokeratin 8 & 18 | B22.1 & B23.1 |
| - Anti-Cytokeratin 10 | SP)) Rabbit Mab |
| - Anti-Cytokeratin 14 | SP53 Rabbit Mab |
| - Anti-Cytokeratin 17 | SP95 Rabbit Mab |
| - Anti-Cytokeratin 19 | A53-B/A2.26 |
| - Anti-Cytokeratin 20 | Sp33 |
| - Anti-Desmin | DE-R-II |
| - Anti-DOG-1 | SP31 Rabbit Mab |
| - Anti-E-Cadherin | Ep700Y |
| - Anti-EBV (LMP) | CS1-4 |
| - Anti-EMA | E29 |
| - Anti-Ep-CAM (ESA) | Ber-Ep4 |
| - Anti-Epitelial Related Antigen | MOC-31 |
| - Anti-ER | SP1 |
| - Anti-ERG | EPR3864 Rabbit Mab |
| - Anti-EZH2 | SP129 Rabbit Mab |
| - Anti-Factor VIII-Related Antigen | Polyclonal |
| - Anti-Factor XIIIa | AC-1A1 |
| - Anti-Fascin | 55k-2 |
| - Anti-FoxP1 | SP133 Rabbit Mab |
| - Anti-FSH | Polyclonal |
| - Anti-Galectin 3 | 9C4 |
| - Anti-Gastrin | Polyclonal |
| - Anti GATA3 | L50-823 |
| - Anti-GCDFP-15 | EP1582Y |
| - Anti-GFAP | EP672Y |
| - Anti-Glypican 3 | GC33 |
| - Anti-Glut-1 | Polyclonal |
| - Anti-Glutamine Synthetase | GS-6 |
| - Anti-Glucagon | Polyclonal |
| - Anti-Glycophorin A | GA-R2 (HIR2) |
| - Anti-Granzyme B | Polyclonal |
| - Anti- H. Pylori | SP48 Rabbit Mab |
| - Anti-HCG | Polyclonal |
| - Anti-Hepatocyte Specific Antigen | OCH1E5 |
| - Anti-HGLA | MRQ-49 |
| - Anti-HHV-8 | 13B10 |
| - Anti-HPL | Polyclonal |
| - Anti-HSV I | 10A3 |
| - Anti-HSV II | Polyclonal |
| - Anti-IgA | Polyclonal |
| - Anti-IgG | Polyclonal |
| - Anti-IgM | Polyclonal |
| - Anti-Inhibin | R1 |
| - Anti-INI-1 | MRQ-33 |
| - Anti-Insulin | Polyclonal |
| - Anti-Kappa | Polyclonal |
| - Anti-Ki67 | 30-9 Rabbit Mab |
| - Anti-KSP-Cadherin | MRQ-33 |
| - Anti-Lambda | Polyclonal |
| - Anti-LMO2 | SP51 Rabbit Mab |
| - Anti-LH | Polyclonal |
| - Anti-Lysozyme | Polyclonal |
| - Anti-Macrophage | HAM-56 |
| - Anti-Mammoglobin | 31A5 |
| - Anti-Mart-1 (Melan A) | A103 |
| - Anti MDM2 | Monoclonale |
| - Anti-Melanosome | HMB45 |
| - Anti-Mesothelial Cell | HBME-1 |
| - Anti-MiTF | C5/D5 |
| - Anti-MLH-1 | M1 |
| - Anti-MSH-2 | G219-1129 |
| - Anti-MUC1 | H23 |
| - Anti-MUC2 | MRQ-18 |
| - Anti-MUC5AC | MRQ-19 |
| - Anti-MUC6 | MRQ-20 |
| - Anti-MUM1 | MRQ-43 Rabbit Mab |
| - Anti-Myeloperoxidase | Polyclonal |
| - Anti-Myogenin | F5D |
| - Anti-Myoglobin | Polyclonal |
| - Anti-Myosin, Smooth Muscle | SMMS-1 |
| - Anti-Napsin A | MRQ-60 |
| - Anti-Neurofilament | 2F11 |
| - Anti-NGFR | MRQ-21 |
| - Anti-NSE | MRQ-55 |
| - Anti-OCT-2 | MRQ-2 |
| - Anti-OCT-4 | MRQ-10 |
| - Anti-p120catenin | 98 |
| - Anti-p21WAF1 | DCS-60.2 |
| - Anti-p27KIP1 | SX53G8 |
| - Anti-p16 Istologica | E6H4 |
| - Anti-p40 |  |
| - Anti-p53 (DO-7) | DO-7 |
| - Anti-p57KIP2 | KP10 |
| - Anti-p63 | 4A4 |
| - Anti-p504S |  |
| - Anti-Parvovirus B19 | R92F6 |
| - Anti-PAX-2 | Polyclonal |
| - Anti-PAX-5 (BSAP) | 24 |
| - Anti-PAX-8 | MRQ-50 |
| - Anti-PD-1 | NAT-105 |
| - Anti-PD-L1 | SP124 |
| - Anti-PGP 9.5 | Polyclonal |
| - Anti-Phosphohistone-H3 | Policlonal |
| - Anti-Perforin | MRQ-23 |
| - Anti-PLAP | NB10 |
| - Anti-PMS2 | EPR3947 Rabbit Mab |
| - Anti-Podoplanin | D2-40 |
| - Anti-PR | 1E2 Rabbit Mab |
| - Anti-Prolactin | Polyclonal |
| - Anti-PSA | Policlonal |
| - Anti-PSAP | PASE/4LJ |
| - Anti-PTH (Parathyroid Hormone) | MRQ-31 |
| - Anti-Renal Cell Carcinoma | PN-15 |
| - Anti-S-100 | Polyclonal |
| - Anti-S-100 | 4C4.9 |
| - Anti-S100P | 16/15 |
| - Anti-SALL4 | 6E3 |
| - Anti-Smoothelin | R4A Rabbit Mab |
| - Anti-Somatostatin | Policlonal |
| - Anti-SOX-2 | SP76 Rabbit Mab |
| - Anti-SOX-11 | MRQ-58 |
| - Anti-Spectrin | RBC2/3D5 |
| - Anti-Synaptophysin | SP11 Rabbit Mab |
| - Anti-SV40 | MRQ-4 |
| - Anti-T-Bet | MRQ-46 Rabbit Mab |
| - Anti-TAG-72 | B72.3 |
| - Anti-TdT | Polyclonal |
| - Anti-TFE-3 | MRQ-37 Rabbit Mab |
| - Anti-Thyroglobulin | 2H11+6E1 |
| - Anti-TP | P-GF.44C |
| - Anti-TRAcP | 9C5 |
| - Anti-Tryptase | G3 |
| - Anti-TSH | Polyclonal |
| - Anti-TTF-1 | SP141 Rabbit Mab |
| - Anti-Tyrosinase | T311 |
| - Anti-Uroplakin III | SP73 Rabbit Mab |
| - Anti-Villin | CWWB1 |
| - Anti-Vimentin | V9 |
| - Anti-WT1 | 6F-H2 |
| - Anti-ZAP-70 (Phospho Y292) | 2F3.2 |

ANTICORPI  TARGETED THERAPY

| - HER2neu KIT(4B5) FDA approvato | 4B5 rabbit Mab |
| --- | --- |
| - CD117 c-Kit | 9.7 rabbit Mab |
| - ALK | D5F3 rabbit Mab |
| - BRAF | V600E |
| - EGFR External Domain | 3C6 |
| - EGFR Internal Domain | 5B7 rabbit Mab |

ANTICORPI FITC-CONIUGATI

Tutti gli anticorpi Fitc-coniugati devono essere prediluiti pronto uso da 50 test

Descrizione:

- FITC Anti-Albumin

- FITC Anti-C1q

- FITC Anti-C3

- FITC Anti-C4

- FITC Anti-Fibrinogen

- FITC Anti-IgA

- FITC Anti-IgG

- FITC Anti-IgM

- FITC Anti-Kappa

- FITC Anti-Lambda

Montante per prepari FITC