1) Accessori  PET per la camera calda/radiofarmacia

(vedasi le successive specifiche tecniche):

A) n. 1 cella di manipolazione per radionuclidi positrone-emittenti, con frazionatore automatico;

B) n. 1 sistema mobile di frazionamento, con infusione automatica di radiofarmaci PET;

C) n. 1 iniettore automatico per radiofarmaci;

D) n. 1 iniettore automatico, a doppia siringa, per m.d.c. radiologico;

E) n. 10 copri-siringhe per radiofarmaci positrone-emittenti;

F) n. 3 valigette porta-siringhe;

G) n. 2 carrelli schermati per radiofarmaci positrone-emittenti;

H) n. 2 bidoni schermati;

I) n. 2 contaminametri mani/piedi/vesti, di cui 1 portatile, per radionuclidi positrone-emittenti;

.

1 A) n. 1  ISOLATORE SCHERMATO A FLUSSO LAMINARE PER MANIPOLAZIONE E CALIBRAZIONE DI RADIOFARMACI POSITRONE-EMITTENTI, con sistema di frazionamento automatico della dose e possibilità di installazione di generatore di gallio 68

Isolatore schermato, in Classe “A” a flusso laminare su tutta l’area di lavoro, adatto alla manipolazione e calibrazione di radiofarmaci gamma e beta emittenti in ambito asettico e in accordo a quanto previsto dalle Norme di Buona Preparazione dei Radiofarmaci in Medicina Nucleare (NBP-MN, Decreto Ministero della Salute del 30 marzo 2005 - pubblicato sulla G.U. n. 168 del 21 luglio 2005) per la manipolazione di preparazioni sia ottenute per mezzo kit sia estemporanee.

Deve essere possibile effettuare tutte le operazioni di routine (ingresso materiali, uscita materiali e preparati, inserimento contenitori schermati, estrazione rifiuti, etc. ) attraverso precamere ventilate in classe “B”. Al fine di garantire il mantenimento della Classe “A” all’interno della camera principale, tutte le precamere di ingresso/uscita materiali e di alloggiamento generatori dovranno essere ventilate, con qualità dell’aria conforme alla Classe B “At rest” (EEC-cGMP).

Deve essere garantita una schermatura uniforme dell’area di lavoro, tramite adeguate sovrapposizioni, con spessore minimo di Piombo 50 mm.

- Caratteristiche Tecniche Generali -

Dimensioni esterne complessive indicative mm 1500 x 1000 x 2500.

Il flusso laminare verticale deve interessare tutta l’area di lavoro. La velocità del flusso deve rispondere alle caratteristiche richieste per le zone critiche (Classe A) dalla direttiva EEC-cGMP: 0,45 m/ sec ± 20%.

Dotato di filtro assoluto in ingresso, filtro per flusso laminare sull’area di lavoro, filtro di tipo assoluto ed ai carboni attivi in uscita.

L’accesso all’area di lavoro deve avvenire tramite un portello frontale, dotato di visiva al Pb anti X (almeno 50 mm Pb Eq.) con dimensioni tali da assicurare la completa visione della zona di lavoro. All’apertura del portello frontale deve essere consentito il completo ed agevole accesso all’area di lavoro per garantire le operazioni di pulizia e di manutenzione.

Il portello frontale deve essere equipaggiato con n. 2 portelli schermati che consentono l’accesso alla zona di lavoro, attraverso due guanti di materiale resistente e decontaminabile.

Le due flange per guanti devono essere fissate su pannello in materiale plastico trasparente, chiudibile ed a tenuta sulla box interna, in modo da garantire le operazioni “a freddo” (portello in Pb aperto) ma in condizioni di tenuta d’aria (pannello trasparente chiuso).

L’isolatore deve essere dotato di:

- Precamera schermata a tenuta d’aria ed in classe “B” per inserire i contenitori schermati per flaconi contenenti radiofarmaco proveniente dall’esterno.

- Precamera schermata a tenuta d’aria ed in classe “B” per consentire l’inserimento di eventuali Kit monouso e per consentire l’estrazione dei preparati radio farmaceutici.

- Pozzetto a tenuta d’aria per il calibratore di dose completo di attuatore dedicato che consenta il trasferimento di siringhe e vials all’interno della camera di misura. Il calibratore deve essere dotato di elevatore automatico.

- Calibratore di attività con memorizzati gli isotopi normalmente utilizzati in Medicina Nucleare, PET e Terapia Radiometabolica, e con la possibilità di inserirne di nuovi. Il calibratore deve essere dotato di programmi per il controllo di qualità.

- Precamera rifiuti in classe B: il contenitore per i rifiuti deve essere alloggiato in un vano schermato (almeno 50 mm Pb) e deve essere possibile la sua sostituzione senza compromettere la qualità dell’aria nell’area di lavoro.

- All’interno dell’area di lavoro dell’isolatore, deve essere possibile alloggiare un frazionatore automatico, per effettuare il riempimento di siringhe in attività e in volume.

- L’area di lavoro deve essere realizzata in acciaio inox con finitura superficiale tale da garantire la  massima facilità ed efficacia nelle procedure di decontaminazione ed evitare l’infiltrazione e l’accumulo di eventuali contaminanti nelle giunzioni.

- Box interna con dimensioni indicative di mm 1000 x 600 x 700 (l x p x h).

- Area di lavoro dotata di fori di passaggio a bordi rialzati antigocciolamento per accesso alla precamera di estrazione preparati radiofarmaceutici, e inserimento di materiali, accesso alla camera di misura del calibratore di dose, accesso al contenitore per rifiuti solidi

- Sistema di sicurezza G.M che consenta l’interdizione all’apertura delle porte dell’isolatore in caso di attività all’interno superiore ad una soglia preimpostata.

- Pannello Operatore di controllo esterno touch-screen per la gestione e la visualizzazione dei parametri di funzionamento dell’isolatore, con possibilità di esportazione dei dati su supporto USB.

- Vano schermato per consentire l’alloggiamento di un modulo di sintesi con dimensioni indicative di mm 400 x 500 x 500

All’interno della camera principale dell’isolatore dovrà essere alloggiato un frazionatore in grado di eseguire la dispensazione di preparazioni radiofarmaceutiche da un flacone principale ad una siringa in modo automatico.

Il frazionatore deve essere in grado di compiere automaticamente almeno le seguenti operazioni:

- Misura con calibratore dell’attività presente nel flacone principale

- Misura con calibratore dell’attività dispensata in siringa

- Impostazione dell’attività richiesta o di quella richiesta ad una certa ora

- Eventuale aggiunta di soluzione fisiologica all’attività dispensata

- Memorizzazione delle dosi dispensate

- Memorizzazione dei dati relativi ai pazienti

- Il frazionatore deve utilizzare kit sterili monouso

Il frazionatore deve posizionare la siringa preparata all’interno di una schermatura in tungsteno o essere in grado di eseguire il frazionamento con la siringa già posta in una schermatura in tungsteno.

Il sistema Isolatore-Frazionatore deve consentire, in caso di emergenza, di dispensare il radiofarmaco manualmente mantenendo integre tutte le condizioni di sterilità e radioprotezione.

Il sistema di frazionamento deve essere dotato di un calibratore di attività idoneo e di interfaccia software su PC touch screen, con sistema di calcolo automatico del decadimento e dei volumi delle soluzioni da preparare, database informatico degli eventi e delle dosi preparate, reportistica e stampa di etichette per l’identificazione delle siringhe.

-     Deve essere possibile frazionare, mediante dispensatore automatico, anche altri radiofarmaci PET e SPECT

-     Il sistema di controllo del dispensatore deve essere interfacciabile a RIS ospedaliero mediante protocollo Dicom

-      Il frazionatore installato all’interno dell’isolatore deve essere costruito in conformità alla direttiva CE come Dispositivo Medico in accordo con la normativa 93/42 CEE

-       Deve essere possibile installare, in un secondo tempo, un modulo di sintesi commerciale per Gallio 68 di adeguate dimensioni, in apposito vano schermato.

ATTIVITA’ DI QUALIFICA E CONVALIDA DELL’ISOLATORE E DEL LOCALE DI GRADO FARMACEUTICO “D”, SECONDO NORME DI BUONA PREPARAZIONE DEI RADIOFARMACI IN MEDICINA NUCLEARE (NBP-MN)

- Qualifica locale classificato di grado D

La qualifica ambientale dovrà prevedere l’esecuzione di monitoraggi microbiologici e/o particellari.

La qualifica dovrà includere:

1.	Analisi dei rischi e attribuzione punti di campionamento microbiologico;

2.	Redazione ed esecuzione dei protocolli di IQ, OQ e PQ;

3.	Campionamenti particellari;

4.	Campionamenti microbiologici per sedimentazione, contatto e volumetrici;

5.	Attività di incubazione presso i laboratori microbiologico;

6.	Redazione del report finale

- Qualifiche Isolatore Schermato

La qualifica dell’Isolatore dovrà prevedere l’esecuzione di monitoraggi microbiologici e particellari.

La qualifica dovrà includere:

1.	Scrittura ed esecuzione dei protocolli di IQ, OQ e PQ;

2.	Campionamenti particellari;

3.	Campionamenti microbiologici per sedimentazione, contatto e volumetrici;

4.	Attività di incubazione presso i laboratorio microbiologico;

5.	Redazione del report finale

1 B) SISTEMA MOBILE DI FRAZIONAMENTO, CON INFUSIONE AUTOMATICA

DI RADIOFARMACI  PET

Il sistema mobile di frazionamento e infusione  di radiofarmaci PET  deve possedere le seguenti caratteristiche:

•        idoneo alla somministrazione di radiofarmaci per indagini PET;

•        dimensioni, peso e ingombro tali che ne favoriscano la movimentazione e l’ergonomia da parte degli operatori;

•        dotato di un sistema di alimentazione elettrica ininterrotta con autonomia sufficiente a concludere le operazioni di iniezione e salvataggio di tutti i dati presenti sul terminale in caso di mancanza dell’alimentazione principale o in caso di emergenza;

•        dotato di sistema di protezione degli operatori  dalla emissione di radiazioni ionizzanti provenienti dal radiofarmaco contenuto nel vial posto all’interno dell’apparecchio;

•        dotato di un sistema di caricamento del radiofarmaco rapido e di facile utilizzo;

•        dotato di un sistema di controllo del volume e dell’attività del radiofarmaco iniettato e da iniettare;

•        dotato di un sistema di frazionamento ed iniezione della dose di radiofarmaco da iniettare da monofiala, asettico e in linea con le indicazioni delle Norme di Buona Preparazione dei Radiofarmaci in Medicina Nucleare;

•        elevata accuratezza e riproducibilità della dose di radiofarmaco somministrato;

•        dovrà essere dotato di un sistema, con elevata capacità, per lo scarico di emergenza ed il recupero del radiofarmaco non iniettato;

•        ampia versatilità del sistema nell’utilizzo di vials presenti in commercio aventi dimensioni e geometrie differenti;

•        elevato range di iniezione del radiofarmaco in attività e concentrazione;

•        software di gestione dello strumento intuitivo e di facile utilizzo;

•        dotato di una consolle di controllo ergonomica e di facile utilizzo;

•        dotato di un sistema di tracciabilità del processo;

•        dotato di stampante integrata;

•        dotato di un sistema di controllo per la presenza di bolle nella linea di iniezione;

•        dotato di un sistema di controllo della pressione di iniezione;

•        dotato di un sistema di emergenza facilmente azionabile;

•        dotato di allarmi sonori e luminosi facilmente identificabili;

•        dotato di un sistema di back up dei dati.

Caratteristiche Tecniche Generali

•        presenza di un sistema di movimentazione assistita elettricamente;

•        presenza di sistema con possibilità di somministrazione multipla del radiofarmaco;

•        presenza di un sistema di diagnosi remota e gestione dell’apparecchiatura e del software in remoto;

•        presenza di un’alimentazione elettrica interna dedicata a batteria;

•        presenza di un sistema di controllo in real time della dose in corso di somministrazione;

•        presenza di un sistema di controllo degli accessi tramite utente/password;

•        presenza di un sistema di misura della dose, integrato all’interno dell’apparecchio, che permetta l’effettuazione dei controlli di qualità periodici sul calibratore di dose e compatibile con l’impiego di sorgenti calibrate già in dotazione all’ospedale;

•        integrazione con i sistemi di produzione del radiofarmaco e protezione degli operatori già presenti in Azienda (es. celle di manipolazione e frazionamento);

•        integrazione con il sistema RIS aziendale.

L’apparecchiatura dovrà essere il più confortevole possibile sia per il paziente che per gli operatori, quindi il paziente non deve sottostare a posizioni obbligate che potrebbero essere fonte di problemi.

La fornitura dovrà essere completa di tutte le eventuali opere impiantistiche, di rifinitura e di collegamento (ordinarie e/o straordinarie) necessarie per predisporre una installazione a regola d’arte finalizzata al perfetto funzionamento del dispositivo offerto con particolare riguardo alla verifica del corretto dimensionamento dell’alimentazione di rete presente nei locali di destinazione dell’apparecchio.

1 C) n. 1 INIETTORE AUTOMATICO PER RADIOFARMACI

Il sistema dovrà essere classificato come dispositivo medico di classe I, tramite una pompa di infusione, dovrà consentire l’esecuzione di iniezioni endovenose automatiche di radiomolecole utilizzando kit sterili monouso e contenendo al minimo l’esposizione alle radiazioni ionizzanti dell’operatore, durante la fase di iniezione.

1 D) n. 1 INIETTORE AUTOMATICO PER M.D.C. RADIOLOGICO

Iniettore a doppia pompa per somministrazione dei fluidi per PET/CT, completo di monitor a colori e software per il controllo della pressione, profilo del flusso, ritardo di scansione e gestione del multifase

1 E) n. 10 COPRI-SIRINGHE per RF positrone-emittenti

Schermi per siringhe in tungsteno, con vetro di ispezione, per siringhe da 5 cc.

Spessore della schermatura adeguato agli isotopi PET

1 F) n. 3 VALIGETTE PORTA-SIRINGHE

Realizzate in acciaio inox con finitura decontaminabile dotate di maniglia e blocco di sicurezza.

Schermatura con Pb mm 5

Adatte per siringhe da 5 cc complete di schermatura.

1 G) n. 2 CARRELLI SCHERMATI PER RADIOFARMACI POSITRONE-EMITTENTI

Realizzati in acciaio inox con finitura decontaminabile dotati di maniglia e blocco di sicurezza.

Schermati in ogni direzione con Pb mm 3.

1 H) n. 2 BIDONI SCHERMATI, con ruote

Bidoni schermati, con ruote, per la raccolta dei rifiuti solidi radioattivi positrone-emittenti, in acciaio inox, con schermatura in piombo di spessore ≥ 3 mm, dotato di apertura a pedale con coperchio ribaltabile.

1 I) n. 2 CONTAMINAMETRI MANI-PIEDI-VESTI, di cui 1 portatile

Contaminametro mani-piedi-vesti per la misura della contaminazione superficiale del personale dovuta ad emettitori gamma, positrone-emittenti e beta, con scintillatore plastico e valori di lettura espressi in cps, Bq o Bq/cm² avente le seguenti caratteristiche:

Sottrazione automatica del background

Impostazione dei parametri protetta da chiave

Interfaccia RS232 – PC

Soglie di allarme, ottici ed acustici, regolabili

Tempo di misura regolabile

Lettura in CPS o in Bq/cm2

Misurazione del background regolabile

Lista isotopi comprendente: F-18, Ga-68, Tc-99m, In-111, Am-241, P-32, Sr-89, Y-90, I-123, I-131,Tl-201,Co-57, Co-60,Cs-137, Tl-204