SCHEDA TECNICA
N. 2 ARMADI ASPIRANTI N.1 BANCONE ASPIRANTE

CARATTERISTICHE MINIME INDISPENSABILI ARMADIO ASPIRATO

- armadio aspirato per lo stoccaggio di campioni biologici;
- dimensione non inferiore a : larghezza 1500mm, profondità 500 mm e altezza 1900mm.
- Struttura realizzata interamente in acciaio inox AISI304;
- ante a battente con sistema di chiusura dotate di finestre a vetro
- ripiani in acciaio inox regolabili in altezza;
- dotato di batterie filtranti costituite da filtro antipolvere e filtro a carboni attivi;
- sistema di protezione dell'operatore in grado di massimizzare l'aspirazione all'apertura delle ante
- allarme di segnalazione apertura ante
- sistema di illuminazione interno
- marcatura Armadio CE-IVD con sistema filtri certificati
- interfaccia utente con display, per una visualizzazione chiara ed immediata delle funzioni e dei segnali di allarme
- allarme di segnalazione apertura ante
- sistema filtri con RFID o similari

CARATTERISTCHE MINIME INDISPENSABILI BANCO ASPIRATO

- Banco aspirato per il posizionamento di campioni biologici interamente in acciaio inox AISI 304
- dimensione non inferiore a larghezza 1500 mm, profondità 700 mm e altezza 1000 mm
- piano grigliato removibile realizzato in acciaio inox AISI 304. Provvisto di bocchette di aspirazione dedicate situate nella zona immediatamente sottostante, all'interno della vasca per la raccolta dei liquidi reflui
- bocchetta di aspirazione collocata sull'alzatina frontale in grado di coadiuvare l'aspirazione della zona del piano grigliato e di garantire inoltre l'aspirazione dell'intero piano di appoggio.
- Il piano è realizzato interamente in acciaio inox AISI 304e caratterizzato da profili arrotondati. E' costituito da una zona di appoggio liscia e da una zona di lavoro dotata di un piano grigliato removibile.
- Dotato di batterie filtranti costituite da filtro antipolvere e filtro a carboni attivi;
- sistema di protezione dell'operatore in grado di segnalazione della necessità di sostituzione delle batterie filtranti
- marcatura CE-IVD banco con sistema filtri certificati
- interfaccia utente con display, per una visualizzazione chiara ed immediata delle funzioni e dei segnali di allarme
- sistema filtri con RFID o similari