CARATTERISTICHE TECNICHE FACOEMULSIFICATORE

- Pompa con principio peristaltico con valori di flusso da 0 60cc/minuto personalizzabili in lineare o fisso; cassetta monouso a sistema chiuso tramite membrane elastomeriche, dotata di sensori che assicurino il rilevamento della pressione di irrigazione e vuoto in tempo reale.

- Vuoto da 0 a 700mmHg.

- Possibilità di settaggio dei Valori di flusso e vuoto  in maniera lineare o fisso.

- Memorie personalizzabili secondo: utilizzatore, modo, tecnica e grado di difficoltà.

- Procedure chirurgiche programmabili in modo sequenziale.

- Sistema di infusione Attiva con controllo e mantenimento della pressione intraoculare.

- Generatore di Ultrasuoni da 30 a 60KHz per manipoli piezoelettrici nei modi: lineare, proporzionale, fisso, momentaneo, pulsato e movimento torsionale.

- Diatermia bipolare.

- Linea di infusione con attacco Luer Lock per una maggiore sicurezza durante l’ntervento chirurgico.

- Vitrectomia anteriore con pompa pressostatica che consente di attivare sonde pneumatiche a ghigliottina fino a 5000 tagli/minuto.

- Display ruotabile ,costituito da un grande schermo interattivo a cristalli liquidi a colori.

- Pedale multifunzioni wiireless programmabile nelle percentuali di utilizzo e nelle funzioni.

- Alzabottiglie elettrico programmabile e azionabile da pedale.

- Connettori utenze sulla parte anteriore dello strumento per garantire maggior sterilità degli accessori.

- Vassoio servitore integrato, con movimenti in altezza e rotazione liberi e che consenta di alloggiare i manipoli in posizione verticale e di ancorare i tubi in campo sterile.

- Telecomando senza fili e multicanale.

- Predisposto per software aggiuntivi.

- Possibilità di utilizzo dell'apparecchio per ingresso chirurgico fino ad 1,8 mm.

Lo strumento deve essere corredato di:

- 6 Manipoli ad Ultrasuoni con movimento longitudinale e torsionale, 6 Manipoli I/A corredati di punte intercambiabili a 45° e 6 Chiavi d’acciaio per smontaggio punte U/S.