Scheda tecnica per GAMMA CAMERA TOMOGRAFICA  (SPET)

- gamma camera computerizzata a doppia testata di rilevazione, a geometria variabile (a 180°, 90°  e ad angoli intermedi);

- tunnel di ingresso non inferiore a 70 cm;

- il sistema deve prevedere un digitalizzazione completa delle testate (1 ADC/1 PMT);

- ciascuna testata deve disporre di almeno 59 PMTs;

- uniformità intrinseca integrale nell’UFOV non superiore al 3,7%;

- linearità intrinseca spaziale assoluta nell’UFOV non superiore a 0,7 mm;

- risoluzione spaziale intrinseca FWHM nell’UFOV non superiore a 4 mm;

- sistema di Body countouring completamente automatico e dotato di sensori di sicurezza;

- presenza di tre coppie di collimatori a scelta tra LEHR, ME, HE, Pinhole e Fan Beam;

- cambio dei collimatori semi automatico;

- ECG trigger;

- lettino porta paziente unico a bassa attenuazione e ad elevato carico, non inferiore a 200 Kg;

- elevata flessibilità di posizionamento delle testate, che consenta di acquisire anche pazienti

- barellati, rimuovendo completamente il lettino e senza che si verifichino fenomeni di

- “troncamento” ai bordi;

- tilting delle testate, con possibilità di posizionare le testate esternamente al gantry ed acquisire

- con facilità anche studi su Pazienti costretti su sedia a rotelle;

- acquisizioni statiche, dinamiche, whole body, tomografiche, gated-SPET, WB SPET  e Dynamic   SPET;

- workstation di elaborazione remota (distinta dalla stazione di acquisizione) dotata dei seguenti    applicativi software:

- elaborazione quantitativa specifica per organo;

- ricostruzione tomografica general purpose e dedicata (in ambito neurologico, cardiologico, oncologico e uro-nefrologico),  con algoritmi FBP ed iterativi;

- algoritmi di ricostruzione delle immagini per il recupero della risoluzione spaziale e/o la riduzione della dose e dei tempi di scansione;

- algoritmi di ottimizzazione delle immagini statiche planari e total body per il miglioramento della qualità delle immagini;

- software dedicato alla quantificazione con database normale di studi cardiologici SPET sia statici sia gated (Cedars SPET).

- software per la fusione automatica di dati provenienti da altre apparecchiature di imaging (SPET-CT, PET-CT e PET-RM);

- deve essere consentita la connessione agli altri tomografi - SPET e PET - installati in reparto, con possibilità di richiamare ed elaborare gli esami acquisiti su tali strumentazioni;

- n. 2 consolle di comando indipendenti (workstation principale e secondaria): la prima, di acquisizione, di ultima generazione e ad alte prestazioni, per l’esecuzione contemporanea di  scansione, ricostruzione, visualizzazione, elaborazione, stampa e trasferimento/archiviazione delle immagini; la seconda deve essere un sistema client-server, con installati i programmi di elaborazione;

- caratteristiche delle consolle di comando: devono essere complete di n. 2 monitor indipendenti, ad alta risoluzione, a colori, non inferiori a 19”, con caratteristiche adeguate alla refertazione; devono possedere ampia capacità di memoria di massa per la memorizzazione di immagini e dati grezzi;

- sistema di archiviazione delle immagini su supporto tipo DVD;

- n. 1 masterizzatore multiproduttività per CD/DVD;

- n. 1 scanner “medicale”;

- sistema dotato di interfaccia hardware e software per l’integrazione completa in tutte le modalità con il sistema RIS/PACS aziendale e con il sistema di stampa e riproduzione;

- sistema di esportazione di immagini e dati in formato Dicom e secondo i più comuni algoritmi di compressione delle immagini;

- dotazione di tutte le licenze software, secondo le seguenti service classes: storage, print, query/retrive, MPPS e worklist management;

- n. 1 stampante medicale su carta, con possibilità di stampa a colori ed in scala di grigi, multicasseto e multiformato, con versatilità di collegamento (TCP, Dicom, Postscript e Video ), compatta (peso non superiore a Kg. 40  e dimensioni non superiori ad 80 cm x 80 cm);

- il sistema offerto dovrà essere dotato di un set completo di fantocci per i Controlli di Qualità durante le prove di accettazione, costanza e stato e relativo software (nel rispetto degli standard NEMA di riferimento applicabili ), dei supporti specifici per il sistema offerto e di tutto quanto necessario per l’esecuzione delle misure;

Referenze, addestramento e collaborazione scientifica:

Si richiede elenco di strumentazioni analoghe a quella offerta installate in Italia ed in Europa ed elenco di Centri di Medicina Nucleare visitabili, a spese della Ditta, al fine di valutare la performance clinica della strumentazione (in fase di pre-installazione) e di perseguire finalità di collaborazioni scientifiche e di ricerca, con possibilità di modificare e sviluppare software di acquisizione ed elaborazione dati (in fase di post-installazione, durante il periodo coperto da garanzia).

La Ditta aggiudicataria sarà tenuta ad organizzare in loco, assumendosene i relativi oneri, almeno n. 3 Corsi di formazione, di almeno 1 settimana ciascuna, per tutto il Personale medico, tecnico e fisico indicato dalla Azienda, destinato all’utilizzo e alla gestione dell’attrezzatura.

Il primo dei suddetti corsi dovrà essere espletato subito dopo il collaudo, gli altri due, a richiesta, entro il primo anno dal collaudo.

La Ditta deve provvedere, gratuitamente, agli aggiornamenti periodici, fornendo le nuove versioni sviluppate del software.